Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2018 года N 1053

Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений
переменного электрического напряжения до 1000 В
в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений", Временным порядком разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных схем, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2017 г. N 1832, а также принимая во внимание решение научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2018 г. (протокол N 49-пр),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Государственную поверочную схему для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц (далее - ГПС).

2. Установить, что ГПС применяется для Государственного первичного специального эталона единицы электрического напряжения (вольта) в диапазоне частот 10-3·107 Гц (ГЭТ 89-2008) и Государственного первичного специального эталона единицы электрического напряжения - вольта в диапазоне частот 3·107-2·109 Гц (ГЭТ 27-2009) и вводится в действие с 1 августа 2018 г.

3. Определить, что ГПС утверждается взамен МИ 1935-88 "Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот 1·10-2-3·109 Гц".

4. Управлению технического регулирования и стандартизации (Д.А.Тощев) обеспечить отмену национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 8.648-2015 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-2 до 2·109 Гц".

5. ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И.Донченко) внести информацию об утверждении ГПС в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

6. Информационно-аналитическому управлению (Т.Я.Кожевникова) разместить информацию об утверждении ГПС на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя
С.С.Голубев

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ДО 1000 В В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 1·10-1 ДО 2·109 Гц

УТВЕРЖДЕНА приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2018 г. N 1053

1. Область применения

Настоящая государственная поверочная схема распространяется на средства измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц и устанавливает порядок передачи единицы электрического напряжения - вольта от государственного первичного специального эталона единицы электрического напряжения с помощью вторичных эталонов и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Допускается проводить поверку с помощью эталонов более высокой точности.

Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц представлена в приложении А.

2. Государственный первичный специальный эталон

2.1. Государственный первичный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы электрического напряжения в диапазоне частот от 10 до 2·109 Гц при уровнях напряжения от 0,1 до 1000 В и её передачи при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов средствам измерений с целью обеспечения единства измерений в стране.

2.2. В основу измерений электрического напряжения в диапазоне частот от 10 до 2·109 Гц при уровнях напряжения от 0,1 до 1000 В должна быть положена единица, воспроизводимая указанным эталоном.

2.3. В состав государственного первичного специального эталона1 входят:

_________________________
1 Государственный первичный специальный эталон состоит из двух эталонов - ГЭТ 89 и ГЭТ 27.

- набор термоэлектрических преобразователей напряжения с добавочными резисторами в диапазоне частот от 10 до 1·105 Гц для диапазона напряжений от 0,1 до 1000 В;

- набор термоэлектрических преобразователей напряжения в диапазоне частот свыше 1·105 до 3·107 Гц для диапазона напряжений от 0,1 до 30 В;

- набор болометрических преобразователей напряжения в диапазоне частот от 3·107 до 2·109 Гц и диапазоне напряжений от 0,1 до 1 В;

- терморезисторный мост постоянного тока;

- мера постоянного напряжения 1 и 10 В;

- средства измерений (далее - СИ) постоянного напряжения;

- высокочастотный электронный вольтметр;

- высокостабильные программируемые источники постоянного и переменного напряжений.

В основу работы государственного первичного специального эталона положен метод сравнения действующего значения переменного напряжения с известным значением постоянного напряжения.

2.4. Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы электрического напряжения при 20 независимых измерениях:

- в диапазоне частот от 10 до 1·105 Гц и диапазоне напряжений от 0,1 до 1000 В:

- со среднеквадратическим отклонением (далее - СКО) результата измерений в относительной форме, S0, в диапазоне от 3·10-7 до 5·10-6;

- с доверительными границами неисключенной систематической погрешности в относительной форме, , при доверительной вероятности Р = 0,99 в диапазоне от 1·10-6 до 3·10-5;

- со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу А, uA0, в диапазоне от 3·10-7 до 5·10-6;

- со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, uВ0, в диапазоне от 4,2·10-7 до 1,3·10-5;

- в диапазоне частот свыше 1·105 до 3·107 Гц и диапазоне напряжений от 0,1 до 30 В:

- с СКО результата измерений в относительной форме, S0, в диапазоне от 5·10-6 до 5·10-5;

- с доверительными границами неисключенной систематической погрешности в относительной форме, , при доверительной вероятности Р = 0,99 в диапазоне от 3·10-5 до 3·10-4;

- со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу А, uA0, в диапазоне от 5·10-6 до 5·10-5;

- со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, uВ0, в диапазоне от 1,3·10-5 до 1,3·10-4;

- в диапазоне частот от 3·107 до 2·109 Гц и диапазоне напряжений от 0,1 до 10 В:

- с СКО результата измерений в относительной форме, S0, в диапазоне от 5·10-5 до 1·10-13;

- с доверительными границами неисключенной систематической погрешности в относительной форме, , при доверительной вероятности Р = 0,99 в диапазоне от 3·10-4 до 7·10-3;

- со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу А, uA0, в диапазоне от 5·10-5 до 1·10-3;

- со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, uВ0, в диапазоне от 1,3·10-4 до 2,9·10-3.

2.5. Для обеспечения воспроизведения единицы электрического напряжения в диапазоне частот от 10 до 2·109 Гц при уровнях напряжения от 0,1 до 1000 В должны соблюдаться правила содержания и применения государственного первичного специального эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.6. Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единицы электрического напряжения вторичным эталонам непосредственным сличением и для передачи единицы рабочим эталонам (далее - РЭ) 1-го разряда и 2-го разряда методом прямых измерений, сличением с помощью компаратора и непосредственным сличением.

3. Вторичные эталоны

3.1. В качестве вторичных эталонов (ВЭ) в диапазоне частот от 1·10-1 до 10 Гц используют меры напряжения для диапазона напряжений от 0,1 до 1000 В.

Среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, , при 10 независимых измерениях, включая нестабильность ВЭ за интервал между поверками, не должно превышать 3·10-5 - 5·10-4.

3.2. В качестве ВЭ в диапазоне частот от 10 до 1·105 Гц используют меры напряжения, содержащие масштабные преобразователи для диапазона напряжений до 0,0001 В, набор термоэлектрических преобразователей с добавочными резисторами для диапазона напряжений от 0,001 до 1000 В, СИ напряжения постоянного тока, источники напряжения постоянного и переменного тока.

Среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, , при 10 независимых измерениях, включая нестабильность ВЭ за интервал между поверками, не должно превышать 3·10-5 - 8·10-4.

3.3. В качестве ВЭ в диапазоне частот от 1·10 до 3·10 Гц используют меры напряжения, содержащие набор термоэлектрических преобразователей с добавочными резисторами для диапазона напряжений от 0,001 до 100 В, СИ напряжения постоянного тока, источники напряжения постоянного и переменного тока.

Среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, , при 10 независимых измерениях, включая нестабильность ВЭ за интервал между поверками, не должно превышать 3·10-5 - 4·10-4.

3.4. В качестве ВЭ в диапазоне частот от 3·107 до 2·109 Гц используют калибраторы переменного напряжения и меры напряжения, содержащие набор терморезисторных преобразователей и масштабных преобразователей для диапазона напряжений от 0,1 до 10 В, вольтметр постоянного тока, высокостабильный источник переменного напряжения.

Среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности, , при 10 независимых измерениях, включая нестабильность ВЭ за интервал между поверками, не должно превышать 7·10-4 - 1,4·10-2.

3.5. ВЭ используют для передачи единицы электрического напряжения РЭ 1-го разряда и 2-го разряда.

4. Рабочие эталоны

4.1. Рабочие эталоны 1-го разряда

4.1.1. В качестве РЭ 1-го разряда используют измерительные преобразователи, калибраторы, поверочные установки и вольтметры в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц для диапазона напряжений от 0,001 до 1000 В.

4.1.2. Доверительные границы относительных погрешностей  при доверительной вероятности Р = 0,95 и при числе независимых измерений не менее 5 в соответствии с Приложением А не должны превышать 1·10-4 - 6·10-2.

4.1.3. РЭ 1-го разряда используют для поверки РЭ 2-го разряда и СИ непосредственным сличением, методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора.

4.1.4. Соотношение доверительных границ относительных погрешностей РЭ 1-го разряда и доверительных границ относительных погрешностей РЭ 2-го разряда должно быть не более 1/2.

4.1.5. Требования к РЭ 1-го разряда приведены в приложении Б.

4.2. Рабочие эталоны 2-го разряда

4.2.1 В качестве РЭ 2-го разряда используют измерительные преобразователи, калибраторы, поверочные установки и вольтметры в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц и диапазоне напряжений от 0,001 до 1000 В.

4.2.2. Доверительные границы относительных погрешностей  при доверительной вероятности Р = 0,95 и при числе независимых измерений не менее 5 в соответствии с Приложением А не должны превышать 2·10-4 - 1,2·10-1.

4.2.3. РЭ 2-го разряда используют для поверки РЭ 3-го разряда и СИ непосредственным сличением, методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора.

4.2.4. Соотношение доверительных границ относительных погрешностей РЭ 2-го разряда и доверительных границ относительных погрешностей РЭ 3-го разряда должно быть не более 1/2.

4.2.5. Требования к РЭ 2-го разряда приведены в приложении В.

4.3. Рабочие эталоны 3-го разряда

4.3.1. В качестве РЭ 3-го разряда используют калибраторы, поверочные установки и вольтметры в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц и диапазоне напряжений от 3·10-6 до 1000 В.

4.3.2. Доверительные границы относительных погрешностей  при доверительной вероятности Р = 0,95 и при числе независимых измерений не менее 4 в соответствии с Приложением А не должны превышать 5·10-4 - 3·10-1.

4.3.3. РЭ 3-го разряда используют для поверки СИ непосредственным сличением, методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора.

4.3.4. Соотношение доверительных границ относительных погрешностей РЭ 3-го разряда и пределов допускаемых относительных погрешностей СИ должно быть не более 1/2.

4.3.5. Требования к РЭ 3-го разряда приведены в приложениях Г и Д.

5. Средства измерений

5.1. В качестве СИ используют вольтметры, селективные вольтметры, измерительные преобразователи, калибраторы.

5.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей СИ  в соответствии с Приложением А не должны превышать 1·10-3 - 6·10-1.

Приложение А. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10_(-1) до 2·10_(9) Гц

Приложение А

Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-1 до 2·109 Гц

Приложение Б. Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 1-го разряда

Приложение Б

Таблица Б1 - Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 1-го разряда при доверительной вероятности Р = 0,95 и при 5 независимых измерениях

| Номинальное значение напряжения, В | Доверительные границы относительных погрешностей, %, в зависимости от значений напряжения и частоты |
| --- | --- |
|  | 10 Гц | 20 Гц | 40 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 20 кГц | 50 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 400 МГц | 600 МГц | 800 МГц | 1000 МГц | 1500 МГц | 2000 МГц |
| св. 0,001 до 0,003 вкл. | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | не нормируется |
| 0,01 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |  |
| 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |  |
| 0,1 | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 4 | 6 |
| св. 0,1 до 0,3 вкл. | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 4 |
| св. 0,3 до 0,5 вкл. | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 3 |
| св. 0,5 до 1 вкл. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 3 |
| св. 1 до 3 вкл. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 2,5 | 4 |
| св. 3 до 10 вкл. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 3 | 5 |
| св. 10 до 30 вкл. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,1 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Доверительные границы относительных погрешностей для уровней напряжения и частот, находящихся внутри указанных диапазонов, определяются линейной интерполяцией.

Приложение В. Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 2-го разряда

Приложение В

Таблица В1 - Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 2-го разряда при доверительной вероятности P = 0,95 и при 5 независимых измерениях

| Номинальное значение напряжения, В | Доверительные границы относительных погрешностей, %, в зависимости от значений напряжения и частоты |
| --- | --- |
|  | св. 0,1 до 10 Гц вкл. | 20 Гц | 40 Гц | 1 кГц | 10 кГц | 20 кГц | 50 кГц | 100 кГц | 1 МГц | 10 МГц | 30 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 400 МГц | 600 МГц | 800 МГц | 1000 МГц | 1500 МГц | 2000 МГц |
| св. 0,001 до 0,003 вкл. | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 3 | не нормируется |
| 0,01 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| 0,03 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |  |
| 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,8 | 6 | 12 |
| св. 0,1 до 0,3 вкл. | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 5 | 9 |
| св. 0,3 до 0,5 вкл. | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 5 | 9 |
| св. 0,5 до 3 вкл. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 4 | 8 |
| св. 3 до 10 вкл. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2,6 | 5 | 9 |
| св. 10 до 30 вкл. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Доверительные границы относительных погрешностей для уровней напряжения и частот, находящихся внутри указанных диапазонов, определяются линейной интерполяцией.

Приложение Г. Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 3-го разряда

Приложение Г

Таблица Г1 - Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 3-го разряда (калибраторов, поверочных установок) при доверительной вероятности P = 0,95 и при 4 независимых измерениях

| Номинальное значение напряжения | Доверительные границы относительных погрешностей, %, в зависимости от значений напряжения и частоты |
| --- | --- |
|  | св. 0,1 до 40 Гц | св. 40 Гц до 100 кГц | св. 100 кГц до 50 МГц | св. 50 МГц до 150 МГц | св. 150 МГц до 300 МГц | св. 300 МГц до 600 МГц | св. 600 МГц до 700 МГц | св. 700 МГц до 1000 МГц | св. 1000 МГц до 2000 МГц |
| 3 мкВ | 1,5 | 1,5 | 4,0 | не нормируется |
| 30 мкВ | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 7,5 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 30 |
| 300 мкВ | 0,8 | 0,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 30 |
| 3 мВ | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 30 |
| 30 мВ | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 30 |
| 300 мВ | 0,5 | 0,35 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 18 |
| 3 В | 0,5 | 0,35 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 16 |
| 10 В | 0,5 | 0,35 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 В | 0,5 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 В | 0,5 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 В | 0,5 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 В | 0,5 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 В | 0,5 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Доверительные границы относительных погрешностей для уровней напряжения и частот, находящихся внутри указанных диапазонов, определяются линейной интерполяцией.

Приложение Д. Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 3-го разряда

Приложение Д

Таблица Д1 - Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 3-го разряда (вольтметров) при доверительной вероятности 0,95 и при 4 независимых измерениях

| Номинальное значение напряжения, В | Доверительные границы относительных погрешностей, %, в зависимости от значений напряжения и частоты |
| --- | --- |
|  | св. 0,1 до 10 Гц вкл. | 20 Гц | 40 Гц | 1кГц | 10 кГц | 20 кГц | 50 кГц | 100 кГц |
| св. 0,001 до 0,003 вкл | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 0,01 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 0,03 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| св. 0,1 до 0,3 вкл. | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| св. 0,3 до 0,5 вкл. | 0,15 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| св. 0,5 до 3 вкл. | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| св. 3 до 10 вкл. | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| св. 10 до 30 вкл. | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 50 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 100 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 300 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| 500 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 1000 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 |

Примечание. Доверительные границы относительных погрешностей для уровней напряжения и частот, находящихся внутри указанных диапазонов, определяются линейной интерполяцией.