УТВЕРЖДЕНА

приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от «19» февраля 2021 г. № 148

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

В ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВАХ И МАТЕРИАЛАХ

2

- Область применения

Государственная поверочная схема распространяется на государственный первичный эталон единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии ГЭТ 176 (далее – государственный первичный эталон ГЭТ 176) и устанавливает порядок передачи единиц 1) массовой (молярной, атомной) доли компонентов, %, массовой (молярной) концентрации компонентов, г/дм3 (моль/дм 3) от государственного первичного эталона вторичным и рабочим эталонам, а также средствам измерений содержания неорганических компонентов 2) в жидких

- твердых  веществах  и  материалах  с  указанием  методов  передачи  единиц

- показателей точности эталонов и средств измерений.

Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах представлена в приложении А.

- Нормативные ссылки

- настоящей поверочной схеме использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений

ГОСТ Р 8.600-2003 Государственная система обеспечении единства измерений (ГСИ). Методики выполнения измерений массовой доли основного вещества реактивов и особо чистых веществ титриметрическими методами. Общие требования

ГОСТ Р 8.735.0-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Основные положения

РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения

МИ 3560-2016 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Оценка неопределенности измерений массовой доли основного компонента в неорганических веществах

П р и м е ч а н и е – При использовании Государственной поверочной схемы

целесообразно	проверять	действие	ссылочных	документов	в	информационной

- Передача единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов с помощью эталонов сравнения, вторичных и рабочих эталонов осуществляется при поверке, калибровке, градуировке, испытаниях средств измерений и испытаниях стандартных образцов, аттестации методик измерений, контроле точности измерений, выполняемых по аттестованным методикам (термины и соответствующие определения установлены в РМГ 29 и ГОСТ Р 8.563).

- Содержание компонента (содержание компонента В) – обобщённое наименование группы величин, характеризующих химический состав веществ и материалов.

3

системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании государственной поверочной схемы следует руководствоваться заменяющим измененным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сокращения

КТ – кулонометрическое титрование;

ККП – кулонометрия с контролируемым потенциалом;

МС – масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой;

СКО – среднее квадратическое отклонение;

СО – стандартный образец;

ЭУ – эталонная установка.

- Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной,

атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии

4.1. Государственный первичный эталон ГЭТ 176 предназначен для воспроизведения единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах

- материалах методами кулонометрии и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и передачи их вторичным и рабочим эталонам в целях обеспечения единства измерений единиц величин, характеризующих химический состав веществ и материалов.

4.2. В состав государственного первичного эталона ГЭТ 176 входят три эталонные установки и эталоны сравнения:

  - эталонная установка, реализующая метод кулонометрического титрования в составе:

двухэлектродная	кулонометрическая	ячейка	с	рабочим

и вспомогательным электродами;

высокостабильный источник постоянного тока (гальваностат-интегратор) с функцией интегрирования количества электричества, оснащенный термостатируемым прецизионным резистором;

высокоточный частотомер, синхронизированный с гальваностатом-интегратором;

высокоточный мультиметр;

комплекс средств измерений для определения конечной точки титрования: рН-метр-иономер с ионоселективными электродами и электродом сравнения (потенциометрический метод); модуль индикаторного тока, состоящий из источника постоянного электрического напряжения и вспомогательного резистора, вольтметр, индикаторные электроды

4

(амперометрический метод с двумя поляризуемыми электродами); лабораторные электронные весы I (специального) класса точности;

программное обеспечение.

2)	эталонная	установка,	реализующая	метод	кулонометрии

с контролируемым потенциалом в составе:

трехэлектродная	кулонометрическая	ячейка	с	рабочим

и вспомогательным электродами и электродом сравнения;

высокоточный потенциостат-интегратор с программным обеспечением;

высокоточный мультиметр;

частотомер электронно-счетный;

компаратор массы I (специального) класса точности.

3)	эталонная	установка,	реализующая	метод	масс-спектрометрии

с индуктивно-связанной плазмой в составе: масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой; лабораторные электронные весы I (специального) класса точности; оборудование для пробоподготовки.

- эталоны сравнения: высокочистые химические вещества, в том числе изотопно-обогащенные.

4.3.  Воспроизведение  единиц  массовой  (молярной)  доли  и  массовой

(молярной)	концентрации	компонентов	в	жидких	и	твердых	веществах

- материалах с использованием государственного первичного эталона ГЭТ 176 базируется на применении кулонометрических методов, в основе которых лежит фундаментальная константа – постоянная Фарадея1). Эталонные установки, входящие в состав государственного первичного эталона, реализующие две разновидности метода кулонометрии, используются независимо друг от друга для воспроизведения единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в различных объектах

- в разных диапазонах. Эталонная установка, реализующая метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, используется для воспроизведения единицы атомной доли изотопов элементов, массовой доли примесей и массовой доли основного компонента на основе косвенного способа «100 % минус сумма примесей» в соответствии с МИ 3560-2016.

Для обеспечения функционирования государственного первичного эталона ГЭТ 176 используют единицы величин – массы [килограмм (кг)], времени [секунда (с)], напряжения [вольт (В)] и электрического сопротивления [ом (Ом)], заимствованные у эталонов из других поверочных схем и получаемые в процессе поверки (калибровки) соответствующих средств измерений, входящих в состав эталона.

4.4.   Государственный   первичный   эталон   ГЭТ   176   обеспечивает

воспроизведение	единиц	массовой	(молярной,	атомной)	доли	и	массовой

1 Значение постоянной Фарадея опубликовано в статьях CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants. Следует использовать значение из наиболее поздней публикации CODATA на текущий момент.

5

(молярной) концентрации с метрологическими характеристиками, указанными

- таблицах 1, 2 и 3, для компонентов, указанных в таблицах 4, 5 и 6.

  - а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики эталонной установки, реализующей метод кулонометрического титрования

|  |  | Значение характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Массовая | Молярная | Массовая | Молярная |
|  | доля | доля | концентрация | концентрация |
| характеристики |  |  |  |  |
|  | компонента | компонента | компонента | компонента |
| Диапазон | от 99,000 % | от 99,000 % | от 5,0 до | от 0,1 до |
|  | до 100,000 % | до 100,000 % | 100 г/дм3 | 2 моль/дм3 |
| Относительное |  |  |  |  |
| СКО результата | от 0,0015 | от 0,0015 | от 0,007 | от 0,007 |
| измерений, S0, % | до 0,003 | до 0,003 | до 0,009 | до 0,009 |
| (n=7) |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |
| неисключённая |  |  |  |  |
| систематическая | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,013 |
| погрешность, θ0, %, |  |  |  |  |
| не более |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |
| стандартная | от 0,0015 | от 0,0015 | от 0,007 | от 0,007 |
| неопределённость | до 0,003 | до 0,003 | до 0,009 | до 0,009 |
| типа А (n=7), uА0, % |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |
| стандартная |  |  |  |  |
| неопределённость | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,009 |
| типа В, uВ0, %, |  |  |  |  |
| не более |  |  |  |  |

6

- а б л и ц а 2 – Метрологические характеристики эталонной установки, реализующей метод кулонометрии с контролируемым потенциалом

|  |  |  | Значение характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Массовая | Молярная | Массовая | Молярная |
| характеристики | доля | доля | концентрация | концентрация |
|  |  | компонента | компонента | компонента | компонента |
| Диапазон | от 1,000 % | от 1,000 % | от 0,1 до | от 0,002 до |
|  | до 100,000 % | до 100,000 % | 100 г/дм3 | 2 моль/дм3 |
| Относительное |  |  |  |  |
| СКО | результата | от 0,003 | от 0,003 | от 0,009 | от 0,009 |
| измерений, S0, % | до 0,10 | до 0,10 | до 0,10 | до 0,10 |
| (n = 7) |  |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |
| неисключённая | от 0,007 | от 0,007 | от 0,013 | от 0,013 |
| систематическая | до 0,03 | до 0,03 | до 0,07 | до 0,07 |
| погрешность, θ0, % |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |
| стандартная | от 0,003 | от 0,003 | от 0,009 | от 0,009 |
| неопределённость |  |  |  |  |
|  | до 0,10 | до 0,10 | до 0,10 | до 0,10 |
| типа А (n=7), uА0, |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |
| стандартная | от 0,005 | от 0,005 | от 0,009 | от 0,009 |
| неопределённость | до 0,020 | до 0,020 | до 0,05 | до 0,05 |
| типа В, uВ0, % |  |  |  |  |

7

- а б л и ц а 3 – Метрологические характеристики эталонной установки, реализующей метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой

| Наименование | Массовая доля | Массовая доля | Атомная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основного |  | доля |
| характеристики |  | примесей |  |
|  | компонента |  | изотопа |
| Диапазон, % | от 99,900 | от 1·10-6 | от 0,01 |
|  | до 99,999 | до 1·10-2 | до 99,99 |
| Относительное СКО |  |  |  |
| результата | от 0,0008 | от 15 | от 0,005 |
| измерений, S0, % | до 0,0030 | до 2,5 | до 4 |
| (n = 7) |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |
| неисключённая | от 0,0005 | от 10 | от 0,01 |
| систематическая | до 0,0030 | до 2 | до 7,6 |
| погрешность, θ0, % |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |
| стандартная | от 0,0008 | от 15 | от 0,005 |
| неопределённость | до 0,0030 | до 2,5 | до 4 |
| типа А (n=7), uА0, % |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |
| стандартная | от 0,0003 | от 5 | от 0,005 |
| неопределённость | до 0,0015 | до 1 | до 4 |
| типа В, uВ, % |  |  |  |

4.5. Государственный первичный эталон ГЭТ 176 применяют для передачи единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов вторичным и рабочим эталонам методом косвенных измерений и непосредственным сличением.

- р и м е ч а н и е – Здесь и далее по тексту настоящей поверочной схемы методы прямых и косвенных измерений используются для передачи единиц величин от стандартных образцов измерительным установкам или от измерительных установок стандартным образцам, при этом метод прямых измерений подразумевает использование СО и его аттестованного значения из паспорта как есть, без дополнительных процедур приготовления; метод косвенных измерений предполагает применение процедур разбавления СО и расчета аттестованного значения приготовленного раствора. Метод непосредственного сличения применяют при передаче единиц величин от измерительной установки измерительной установке, метод сличения при помощи компаратора – при передаче единиц величин от стандартного образца стандартному образцу.

4.6. Эталоны сравнения используются для хранения и передачи единиц величин, воспроизводимых ГЭТ 176, для исследований метрологических характеристик ГЭТ 176, для сличений с национальными эталонами других стран. Требования к метрологическим характеристикам эталонов сравнения приведены в таблице 4.

8

- а б л и ц а 4 – Требования к метрологическим характеристикам эталонов сравнения

|  |  |  |  |  | Диапазон | Относитель- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матрица |  | Компонент |  | значений | ная |
|  |  |  |  |  |  | расширенная |
|  |  |  |  |  |  | неопределен- |
|  |  |  |  |  |  | ность, % |
|  |  |  |  |  |  | (при k= 2) |
| Чистые | Калий | фталевокислый | кислый |  |  |
| вещества | (бифталат калия), натрий углекислый |  |  |
|  | (карбонат |  | натрия), | калий |  |  |
|  | двухромовокислый (дихромат калия), |  |  |
|  | натрий | щавелевокислый | (оксалат |  |  |
|  | натрия), трилон Б (динатриевая соль | массовой |  |
|  | этилендиаминтетрауксусной |  | доли от |  |
|  | кислоты), натрий хлористый (хлорид | 99,5000 % | 0,0013–0,03 |
|  | натрия), | калий | хлористый | (хлорид | до |  |
|  | калия), | йодат | калия, | кислота | 100,0000 % |  |
|  | сульфаминовая (аминосульфоновая); |  |  |
|  | медь,цинк,железо,германий, |  |  |
|  | кобальт, серебро, свинец, кадмий, |  |  |
|  | никель, хром, ванадий, молибден, |  |  |
|  | марганец |  |  |  |  |  |
| Изотопно- | Медь, цинк, серебро, кадмий, никель, | атомной |  |
| обогащен- | хром, магний, таллий, оксид свинца, |  |  |
|  |  | доли |  |
| ные | оксид стронция |  |  |  | 0,014 - 12 |
|  |  |  |  | от 1,00 % |  |
| чистые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до 99,99 % |  |
| вещества |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е – В качестве эталонов сравнения могут быть использованы другие чистые твердые химические вещества, обладающие стабильным изотопным и химическим составом.

9

- Вторичные эталоны

5.1. В качестве вторичных эталонов используют:

высокоточные измерительные установки;

стандартные	образцы	состава	веществ	и	материалов,	растворов

химических веществ.

5.2. Вторичные эталоны – высокоточные измерительные установки – предназначены для измерений массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах

- материалах и могут быть основаны на методах кулонометрии (кулонометрического титрования, кулонометрии с контролируемым потенциалом), титриметрии, гравиметрии, масс-спектрометрии и др.

  - р и м е ч а н и е – При измерении массовой доли основного компонента чистых химических веществ с применением вторичных эталонов – высокоточных измерительных установок, принцип действия которых основан на методе титриметрии, в соответствии с ГОСТ Р 8.600 используют методы прямого, обратного, косвенного и реверсивного титрования, основанные на окислительно-

восстановительных, комплексонометрических, кислотно-основных реакциях и реакциях осаждения.

Доверительные границы относительной погрешности вторичных эталонов – высокоточных измерительных установок (при доверительной вероятности Р = 0,95), ±δо, составляют:

от 0,015 % до 4 % в диапазоне массовой доли компонентов от 1·10-5 % до 100 %,

от 0,07 % до 0,5 % в диапазоне молярной доли компонентов от 1 % до 100 %,

от 0,04 % до 20 % в диапазоне атомной доли изотопов элементов от 0,01 % до 99,9 %;

от 0,15 % до 4 % в диапазоне измерений массовой концентрации компонентов от 1·10-4 до 100 г/дм3 и в диапазоне измерений молярной концентрации компонентов от 2·10-6 до 2 моль/дм3.

5.3. Требования к метрологическим характеристикам вторичных эталонов – стандартных образцов состава чистых веществ и их растворов приведены в таблице 5.

Вторичные эталоны - СО состава чистых веществ, в том числе изотопно-обогащенных, и их растворов применяют для хранения и передачи единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов методами прямых измерений, косвенных измерений и сличения при помощи компаратора. Требования к метрологическим характеристикам вторичных эталонов - стандартным образцам приведены в таблице 5.

10

- а б л и ц а 5 – Требования к метрологическим характеристикам вторичных эталонов - стандартным образцам состава чистых веществ, в том числе изотопно-обогащенных, и их растворов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Доверительные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матрица |  | Компонент |  |  | Диапазон | границы |
|  |  |  |  |  |  |  | значений | относительной |
|  |  |  |  |  |  |  |  | погрешности, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ±δо, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (при Р= 0,95) |
| Чистые | Калий фталевокислый кислый | массовой доли |  |
| вещества, | (бифталат | калия), |  | натрий | от 1·10-5 % | 0,015 – 4 |
| том числе | углекислый (карбонат натрия), | до 100 % |  |
| изотопно- | калий |  | двухромовокислый |  |  |
|  |  |  |  | молярной доли | 0,07 – 0,5 |
| обогащен- | (дихромат | калия), |  | натрий |  |  |
|  |  |  |  |  | от1%до100% |  |
| ные, и их | щавелевокислый |  | (оксалат |  |  |
|  |  |  |  | атомной доли |  |
| растворы | натрия), |  | трилон | Б | (ди- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от 0,01 % | 0,04 – 20 |
|  | натриевая соль этилендиамин- |  |  |
|  |  | до 99,99 % |  |
|  | тетрауксусной |  | кислоты), |  |  |
|  |  |  |  | массовой |  |
|  | натрий | хлористый | (хлорид |  |  |
|  |  |  |  | концентрации |  |
|  | натрия), |  | калий | хлористый |  | 0,15 – 4 |
|  |  |  |  |  | от 1·10-4 |  |
|  | (хлорид | калия), | йодат | калия, |  |  |
|  |  |  |  |  | до 100 г/дм3 |  |
|  | кислота |  | сульфаминовая, |  |  |
|  | кислота |  | этилендиаминтетра- | молярной |  |
|  | уксусная, | кислота | борная, |  |  |
|  |  |  |  | концентрации | 0,15 – 4 |
|  | кислота соляная; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 2·10-6 до |  |
|  | железо, медь, свинец, нитрат | 2 моль/дм3 |  |
|  | свинца |  |  |  |  |  |  |  |

П р и м е ч а н и е – В качестве вторичных эталонов - СО состава чистых веществ или их растворов могут быть использованы (после утверждения в установленном порядке) стандартные образцы состава других веществ, обладающих стабильным изотопным и химическим составом, или их растворов

5.4. Вторичные эталоны применяют для передачи единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов и средствам измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах методами прямых измерений, косвенных измерений, непосредственным сличением или методом сличения при помощи компаратора.

- Рабочие эталоны

6.1. Рабочие эталоны 1-го разряда

6.1.1. В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют:

измерительные установки;

11

стандартные образцы состава веществ и материалов, растворов химических веществ.

6.1.2. Рабочие эталоны 1-го разряда - измерительные установки - предназначены для измерений массовой (молярной, атомной) доли компонентов и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких

- твердых веществах и материалах могут быть основаны на методах кулонометрии, титриметрии, гравиметрии, вольтамперометрии, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и др.

Доверительные границы относительной погрешности рабочих эталонов 1-го разряда – измерительных установок (при доверительной вероятности Р = 0,95), ±δо, составляют:

от 0,07 % до 8 % в диапазоне массовой доли компонентов от 1·10-5 % до

100 %,

от 0,14 % до 1,5 % в диапазоне молярной доли компонентов от 1 % до

100 %,

от 0,08 % до 30 % в диапазоне атомной доли изотопов элементов от

0,01 % до 99,99 %;

от 0,30 % до 8 % в диапазоне массовой концентрации компонентов от 1·10-4 до 100 г/дм3 и в диапазоне молярной концентрации компонентов от 2·10-6 до 2 моль/дм3.

6.1.3. Требования к метрологическим характеристикам рабочих эталонов 1-го разряда – стандартных образцов состава жидких и твердых веществ

- материалов приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 – Требования к метрологическим характеристикам рабочих эталонов 1-го разряда – стандартных образцов состава жидких и твердых веществ и материалов, растворов химических веществ

Матрица СО

Компонент

Диапазон значений

Доверительные

границы

относительной погрешности, ±δо, %

(при Р = 0,95)

Продукция

металлургической,

химической

промышленности,

горные породы,

почвы, грунты,

порошкообразные

смеси и др.

Растворы

химических

веществ

Металлы и

неметаллы, их

оксиды,

гидроксиды и

соли.

Изотопы

элементов. Ионы металлов и неметаллов. Компоненты, которые могут быть переведены в титруемую

| массовой доли | 0,07 – 8 |
| --- | --- |
| от 1·10-5 % до 100 % |  |
| молярной доли | 0,14 – 1,5 |
| от1%до100% |  |
| атомной доли | 0,08 - 30 |
| от 0,01 % до 99,99 % |  |
| массовой |  |
| концентрации |  |
| от 1·10-4 | 0,30 – 8 |
| до 100 г/дм3 |  |
| молярной |  |
| концентрации |  |

12

Матрица СО

Компонент

Диапазон значений

Доверительные

границы

относительной погрешности, ±δо, %

(при Р = 0,95)

форму.

от 2·10-6 до 2 моль/дм3

- р и м е ч а н и е – Допускается определение метрологических характеристик СО по процедуре приготовления, при этом исходными материалами должны выступать СО, соответствующие требованиям, предъявляемым к вторичным эталонам, или вещества, содержание компонентов в которых установлено с применением вторичного или первичного эталонов.

6.1.4. Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов рабочим эталонам 2-го разряда и средствам измерений содержания неорганических компонентов в жидких и твердых веществах

- материалах методами прямых измерений, косвенных измерений, непосредственным сличением или методом сличения при помощи компаратора.

6.2. Рабочие эталоны 2-го разряда

6.2.1. В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют стандартные образцы состава жидких и твердых веществ и материалов, растворов химических веществ.

6.2.2. Требования к метрологическим характеристикам рабочих эталонов

– стандартных образцов (СО) состава жидких и твердых веществ и материалов приведены в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 – Требования к метрологическим характеристикам рабочих эталонов 2-го разряда – стандартных образцов состава жидких и твердых веществ и материалов, растворов химических веществ

|  |  |  | Доверительные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | границы |
| Матрица СО | Компонент | Диапазон значений | относительной |
|  |  |  | погрешности, |
|  |  |  | ±δо, % |
|  |  |  | (при Р = 0,95) |
| Продукция | Металлы и | массовой доли | 0,3 – 15 |
| металлургической, | неметаллы, их | от 1·10-5 % до 100 % |  |
| химической | оксиды, |  |  |
|  |  | молярной доли |  |
| промышленности, | гидроксиды и |  | 0,3 – 4,5 |
| горные породы, | соли. | от1%до100% |  |

|  | 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доверительные |
|  |  |  |  | границы |
| Матрица СО | Компонент |  | Диапазон значений | относительной |
|  |  |  |  | погрешности, |
|  |  |  |  | ±δо, % |
|  |  |  |  | (при Р = 0,95) |
| почвы, грунты, | Изотопы |  | атомной доли | 0,16 - 45 |
| порошкообразные | элементов. |  | от 0,01 % до 99,99 % |  |
| смеси и др. | Ионы металлов |  | массовой |  |
| Растворы | и неметаллов. |  | концентрации |  |
| химических веществ | Компоненты, |  | от 1·10-4 |  |
|  | которые могут |  | до 100 г/дм3 | 0,5 – 15 |
|  | быть переведены |  | молярной |  |
|  | в титруемую |  | концентрации |  |
|  | форму. |  | от 2·10-6 |  |
|  |  |  | до 2 моль/дм3 |  |

Прослеживаемость к  государственному первичному эталону  ГЭТ  176

стандартных образцов, метрологические характеристики которых устанавливают по процедуре приготовления, обеспечивают использованием в качестве исходных материалов стандартных образцов состава чистых веществ или веществ, содержание компонентов в которых установлено с применением вторичных эталонов или рабочих эталонов 1-го разряда.

6.2.3. Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов средствам измерений содержания неорганических компонентов

- жидких и твердых веществах и материалах методами прямых или косвенных измерений.

- Средства измерений

7.1. В качестве средств измерений используют:

аналитические приборы специального назначения: анализаторы жидкости (концентратомеры);

аналитические приборы универсального назначения: кулонометры, титраторы, атомно-абсорбционные спектрометры, ионные хроматографы,

масс-спектрометры	с	индуктивно-связанной	плазмой	и	другие

- соответствующими методиками измерений (методиками количественного химического анализа).

7.2. Пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений Δо составляют от ± 0,6 % до ± 70 % при измерении массовой доли в диапазоне от 1·10-10 % до 100 %, от ± 0,6 % до ± 70 % при измерении молярной доли в диапазоне от 1 % до 100 %, от ± 0,4 % до ± 70 % при измерении атомной доли в диапазоне от 0,01 % до 99,99 %, от ± 1,0 % до

±  70  %  при  измерении  массовой  концентрации  в  диапазоне  от  1·10-10  до

14

100 г/дм3 и молярной концентрации в диапазоне от 2·10-12 до 2 моль/дм3 неорганических компонентов1.

- Для аналитических приборов универсального назначения, как правило, нормируют характеристики чувствительности приборов (предел детектирования, отношение сигнал/шум), предел допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала и др.

Приложение А

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВАХ И МАТЕРИАЛАХ

| Государственный первичный | эталон |
| --- | --- |
| Вторичные эталоны |  |
|  | разряда |

Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной, атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии

| Массовая доля (МсД) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основного компонента | примесей | Молярная доля | Атомная доля (АтД) | Массовая концентрация | Молярная концентрация |
|  |  | (МлД) |  | (МсК) | (МлК) |
| 1,000 % – 100,000 %, | 1·10-6 % – 1·10-2 %, | 1,000 % – 100,000 %, | 0,01 % – 99,99 %, | 0,1 – 100 г/дм3, | 0,002 – 2,0 моль/дм3, |
| Sо= 0,0008 % – | Sо= 2,5 % – 15 %, | Sо= 0,0015 % – 0,10 %, | Sо= 0,005 % – 4 %, | Sо= 0,007 % – 0,10 %, | Sо= 0,007 % – 0,10 %, |
| 0,10 %, |  |  |  |  |  |
| θо = 0,0005 % – 0,03 %, | θо =2%–10%, | θо = 0,006 % – 0,03 %, | θо =0,01 % – 7,6 %, | θо = 0,013 % – 0,07 %, | θо = 0,013 % – 0,07 %, |
| uAо= 0,0008 % – 0,10 %, | uAо= 2,5 % – 15 %, | uAо= 0,0015 % – 0,10 %, | uAо= 0,005 % – 4 %, | uAо= 0,007 % – 0,10 %, | uAо= 0,007 % – 0,10 %, |
| uBо = 0,0003 % – | uBо = 1,0 % – 5 %; | uBо = 0,004 % – 0,020 %; uBо = 0,005 % – 4 %; | uBо = 0,009 % – 0,05 %; | uBо = 0,009 % – 0,05 %. |
| 0,020 %; |  |  |  |  |

Эталоны сравнения (чистые вещества и изотопно-обогащенные чистые вещества)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МсД |  |  |  |  |  |  | АтД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,5000 % – 100,0000 % |  |  |  |  | 1,00 % – 99,99 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U0(k=2) = 0,0013 % – 0,03 % |  |  |  | U0(k=2) = 0,014 % – 12 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | δо =0,0013 % – 0,03 % |  |  |  | δо =0,014%–12% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод косвенных измерений |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственное сличение |
|  |  |  |  |  | Стандартные образцы |  |  |  |  |  |  | Высокоточные измерительные установки |
|  |  |  | МсД 1∙10-5 % – 100 % |  |  | δo= 0,015 % – 4 % |  |  |  |  |  |  | МсД 1∙10-5 % – 100 % | δo= 0,015 % – 4 % |
|  |  |  | МлД1%-100% |  |  | δo= 0,07 % – 0,5 % |  |  |  |  |  |  | МлД1%-100% | δo= 0,07 % – 0,5 % |
|  |  |  | АтД 0,01 % – 99,99 % |  |  | δo= 0,04 % – 20 % |  |  |  |  |  |  | АтД 0,01 % – 99,99 % | δo= 0,04 % – 20 % |
|  |  |  | МсК 1·10-4 – 100 г/дм3 |  |  | δo= 0,15 % – 4 % |  |  |  |  |  |  | МсК 1·10-4 – 100 г/дм3 | δo= 0,15 % – 4 % |
|  |  |  | МлК 2∙10-6 – 2 моль/дм3 | δo= 0,15 % – 4 % |  |  |  |  |  |  | МлК 2∙10-6 – 2 моль/дм3 | δo= 0,15 % – 4 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сличение при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод прямых |  |  |  |  | Метод косвенных |  |  | Метод прямых | Непосредственное |
|  | измерений |  | помощи компаратора |  | измерений |  |  | измерений | сличение |

| эталоны | 1-го |
| --- | --- |
| Рабочие |  |
|  | разряда |
|  | 2-го |

|  |  |  |  |  |  |  | Стандартные образцы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МсД 1∙10-5 % – 100 % | δo= 0,07 % – 8 % |  |
|  |  |  |  |  | МлД1%-100% | δo= 0,14 % – 1,5 % |  |
|  |  |  |  |  | АтД 0,01 % – 99,99 % | δo= 0,08 % – 30 % |  |
|  |  |  |  |  | МсК 1·10-4 | – 100 г/дм3 | δo= 0,30 % – 8 % |  |
|  |  |  |  |  | МлК 2∙10-6 | – 2 моль/дм3 | δo= 0,30 % – 8 % |  |
| Метод |  |  |  |  | Метод | прямых | Сличение при |  |
| косвенных | измерений | помощи компаратора |  |
| измерений |  |  |  |  |  |  |

Измерительные установки

|  |  |  | МсД 1∙10-5 % – 100 % | δo= 0,07 % – 8 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МлД1%-100% | δo= 0,14 % – 1,5 % |
|  |  |  | АтД 0,01 % – 99,99 % | δo= 0,08 % – 30 % |
|  |  |  | МсК 1·10-4 | – 100 г/дм3 | δo= 0,30 % – 8 % |
|  |  |  | МлК 2∙10-6 | – 2 моль/дм3 | δo= 0,30 % – 8 % |
|  |  | Метод | прямых |  | Непосредственное |
|  |  |  | измерений |  | сличение |

Стандартные образцы

| МсД 1∙10-5 % – 100 % | δo= 0,3 % – 15 |
| --- | --- |
|  |  | % |  |
| МлД1%-100% | δo= 0,3 % – 4,5 |
|  |  | % |  |
| АтД 0,01 % – 99,99 % | δo= 0,16 % – 45 |
|  |  | % |  |
| Метод | косвенных | Метод | прямых |
| измерений | измерений |

измерений

Средства

Средства измерений содержания неорганических компонентов

- жидких и твердых веществах и материалах (специального и универсального назначения)

| МсД 1∙10-10 | %–100% | Δo= 0,6 % – 70 % |
| --- | --- | --- |
| МлД1%-100% | Δo= 0,6 % – 70 % |
| АтД 0,01 % – 99,99 % | Δo= 0,4 % – 70 % |
| МсК 1·10 -10 | – 100 г/дм3 | Δo= 1,0 % – 70 % |
| МлК 2∙10-12 | – 2 моль/дм3 | Δo= 1,0 % – 70 % |