УТВЕРЖДЕНА

приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от «15» марта 2021 г. № 315

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УДЕЛЬНОЙ АДСОРБЦИИ ГАЗОВ, УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,

УДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ПОР, РАЗМЕРА ПОР, ОТКРЫТОЙ

ПОРИСТОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ

ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

2

- Область применения

Государственная поверочная схема для средств измерений характеристик пористости и проницаемости твердых веществ и материалов устанавливает назначение государственного первичного эталона единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов

- порядок передачи единиц1) удельной адсорбции (моль/кг или м3/кг), удельной поверхности (м2/г), удельного объема пор (м3/г), размера пор (м), открытой пористости (%) и коэффициента газопроницаемости (мкм2) от государственного первичного эталона с помощью рабочих эталонов в виде стандартных образцов

- установок измерительных средствам измерений с указанием погрешностей

- основных методов передачи единиц.

Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств измерений удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов представлена в приложении А.

- Нормативные ссылки

- настоящей поверочной схеме использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений»

РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения»

- Сокращения

- настоящем документе использованы следующие сокращения: ГПЭ - государственный первичный эталон; НМИ - национальные метрологические институты; СО – стандартные образцы утвержденного типа; СКО - среднее квадратическое отклонение.

- Государственный первичный эталон единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов

- Государственный первичный эталон единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой

  - Передача единиц характеристик пористости и проницаемости с помощью эталонов сравнения, рабочих эталонов осуществляется при поверке, калибровке средств измерений, испытаниях средств измерений

- стандартных образцов, аттестации методик (методов) измерений, контроле точности измерений, выполняемых по аттестованным методикам (методам) измерений (термины и соответствующие определения установлены в рекомендациях по межгосударственной стандартизации РМГ 29 и ГОСТ Р 8.563).

_______________________________________________________________________________

3

пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов (далее - ГПЭ) предназначен для хранения, воспроизведения и передачи единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов.

Воспроизведение единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор базируется на газоадсорбционном (объемном) методе и методе ртутной порометрии. Воспроизведение единицы открытой пористости базируется на методах гидростатического взвешивания и гелиевой пикнометрии. Воспроизведение единицы коэффициента газопроницаемости базируется на методе стационарной фильтрации. Для воспроизведения единиц величин, характеризующих пористость и газопроницаемость, используются фундаментальные физические константы (число Авогадро, молярный объем идеального газа) и общепризнанные узкоспециализированные константы в соответствии

- государственными стандартными справочными данными и международными документами по стандартизации (площадь занимаемая одной молекулой газа, плотность газа, динамическая вязкость газа, теплоемкость при постоянном давлении газов, плотность ртути и дистиллированной воды).

4.2. Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений и вспомогательных устройств:

эталонная установка, реализующая газоадсорбционный (объемный) метод для воспроизведения удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема и размера пор твердых веществ и материалов;

эталонная установка, реализующая метод ртутной порометрии для воспроизведения удельного объема и размера пор;

эталонная установка, реализующая метод стационарной фильтрации для воспроизведения коэффициента газопроницаемости и гелиевой пикнометрии для воспроизведения открытой пористости в пластовых условиях при давлении

(2-3) МПа;

эталонная установка, реализующая метод гелиевой пикнометрии для воспроизведения открытой пористости при атмосферном давлении;

эталонная установка, реализующая метод гидростатического взвешивания для воспроизведения открытой пористости;

эталоны сравнения;

блок измерений массы пробы; блок подготовки образцов;

блок контроля условий окружающей среды; блок обработки измерительной информации.

4.3. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице 1.

4

Таблица 1 - Метрологические характеристики государственного первичного эталона

|  |  |  |  | Значение характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная | Удельная | Удельный | Размер | Открытая | Коэффициент |
| характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | адсорбция | поверхность | объем пор | пор | пористость | газопроницае- |
|  |  |  |  |  |  |  | мости |
|  |  | от 0,001 |  |  |  | от3до50 | от 1·10-3 до |
| Диапазон |  | до | от 0,10 | от 0,05 до | от 0,4 до |  |  |
|  |  | 250 | до 2500 м2/г | 2,00 см3/г | 70000 нм | % | 5 мкм2 |
|  |  | моль/кг |  |  |  |  |  |
| Относительное |  |  |  |  | от 0,002 до |  |
| СКО результата | от 0,02 до | от 0,05 до | от 0,09 до | от 0,09 до |  | от 0,04 до 1,2 |
| измерений, S0, % | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 1,5 |  |
| (n=5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Доверительные |  |  |  |  |  |  |
| границы относи- |  |  |  |  |  |  |
| тельной | неис- | от 0,2 до |  | от 0,1 до | от 0,25 до | от 0,04 до | от 0,17 до 2,7 |
| ключённой | си- |  | от 0,4 до 1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |
| стематической | 1,0 |  | 1,1 | 5,0 |  |  |
| погрешности, θ0, |  |  |  |  |  |  |
| % (Р=0,95) |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |  |  |
| стандартная | не- | от 0,02 до | от 0,05 до | от 0,09 до | от 0,09 до | от 0,002 до | от 0,04 до 1,2 |
| определённость | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 1,5 |  |
| типа А, uAo, % |  |  |  |  |  |  |
| (n=5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  | от 0,13 до | от 0,02 до |  |
| стандартная | не- | от 0,09 до | от 0,2 до 0,6 | от 0,05 до |  |  | от 0,09 до 1,4 |
| определённость | 0,5 |  | 0,6 | 2,6 | 1,1 |  |
| типа В, uВo, % |  |  |  |  |  |  |

4.4. В качестве эталонов сравнения используют пористые и непористые вещества и материалы, имеющие метрологические характеристики, представленные в таблице 2.

5

Таблица 2 - Метрологические характеристики эталонов сравнения, входящих в состав государственного первичного эталона

|  |  |  |  |  | Значение характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная | Удельная | Удельный | Размер | Открытая | Коэффициент га- |
| характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  | адсорбция | поверхность | объем | пор | пористость | зопроницаемости |
|  |  |  |  |  | пор |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от 0,001 |  |  | от 0,7 | от3до50 | от 1·10 | -3 | до |
|  |  |  |  | от 0,10 | от 0,05 до | до |  |  |  |  |
| Диапазон |  |  | до 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 2500 м2/г | 2,00 см3/г | 70000 | % | 5 мкм2 |
|  |  |  | моль/кг |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нм |  |  |  |  |
| Доверительные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| границы | относи- | от 0,4 до |  | от 0,5 до | от 0,6 | от 0,05 до |  |  |  |
| тельной | погреш- |  | от 0,4 до 2,0 |  |  |  | от 1,4 до 3,0 |
| ности, | δo, | % | 2,0 |  | 2,0 | до 4,0 | 2,2 |  |  |  |
| (P=0,95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суммарная | стан- | от 0,2 до | от 0,2 до 1,0 | от 0,25 до | от 0,3 | от 0,025 до | от 0,7 до 1,5 |
| дартная неопреде- | 1,0 |  | 1,0 | до 2,0 | 1,1 |  |  |  |
| лённость, uCo, % |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5. Государственный первичный эталон применяют в целях:

4.5.1. Передачи единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости рабочим эталонам 1-го и 2-го разряда (стандартным образцам пористых и непористых веществ и материалов) методом прямых измерений, рабочим эталонам 1-го разряда (установкам измерительным)

- средствам измерений высокой точности методом непосредственного сличения;

4.5.2. Установления эквивалентности эталонов НМИ стран, подписавших договоренность о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых НМИ, в рамках международных сличений.

- Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 1-го разряда

5.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют:

5.1.1.1. Установки измерительные (анализаторы удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема и размера пор твердых веществ

- материалов,   анализаторы   газоадсорбционные,   порозиметры   ртутные,

поромеры, гелиевые пикнометры, анализаторы пористости и газопроницаемости), имеющие следующие метрологические характеристики: диапазон измерений удельной адсорбции газов от 0,001 до 250 моль/кг (от 0,02 до 5600 см3/г) и доверительные границы относительной погрешности ±(1,0 %-4,0 %) при доверительной вероятности Р=0,95, диапазон измерений удельной поверхности от 0,10 до 2500 м2/г и доверительные границы относительной погрешности ±(1,0 %-4,0 %) при доверительной вероятности

6

Р=0,95, диапазон измерений удельного объема пор от 0,05 до 2,00 см3/г и доверительные границы относительной погрешности ±(1,0 %-4,0 %) при доверительной вероятности Р=0,95, диапазон измерений размера пор от 0,4 до 70000 нм и доверительные границы относительной погрешности ±(1,0 %-6,0 %) при доверительной вероятности Р=0,95, диапазон измерений открытой пористости от 0 до 50 % и доверительные границы относительной погрешности ±(0,10 %-5,0 %) при доверительной вероятности Р=0,95, диапазон измерений коэффициента газопроницаемости от 1·10-3 до 5 мкм2

- доверительные границы относительной погрешности ±(1,5 %-4,0 %) при доверительной вероятности Р=0,95;

5.1.1.2.	Стандартные	образцы	пористых	и	непористых	веществ

- материалов (требования к метрологическим характеристикам приведены в таблице 3).

5.1.2. Рабочие эталоны 1-го разряда в виде стандартных образцов пористых и непористых веществ и материалов предназначены для передачи единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости средствам измерений высокой и низкой точности методом прямых измерений.

5.1.3. Рабочие эталоны 1-го разряда в виде установок измерительных предназначены для передачи единиц удельной адсорбции газов, удельной

поверхности,	удельного	объема	пор,	размера	пор,	открытой	пористости

- коэффициента газопроницаемости рабочим эталонам 2-го разряда в виде стандартных образцов пористых и непористых веществ и материалов методом прямых измерений.

5.2. Рабочие эталоны 2-го разряда

5.2.1. В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют стандартные образцы пористых и непористых веществ и материалов (требования к метрологическим характеристикам приведены в таблице 4).

5.2.2. Рабочие эталоны 2-го разряда в виде стандартных образцов пористых и непористых веществ и материалов предназначены для передачи единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости средствам измерений низкой точности методом прямых измерений.

7

Таблица 3 - Требования к метрологическим характеристикам рабочих эталонов 1-го разряда – стандартных образцов пористых и непористых веществ и материалов

|  |  |  | Наименование вели- | Интервал ат- | Доверительные границы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матрица СО |  | чины, единица изме- | тестованных | относительной погреш- |
|  |  |  | рений | значений | ности, δо, % |
|  |  |  |  |  | (при Р = 0,95) |
|  |  |  | Удельная адсорбция, | 0,001 - 250 | 1 – 4 |
|  |  |  | моль/кг или (см3/г) | (0,02-5600) |  |
| - Непористые вещества и |  |  |  |
|  | Удельная поверх- |  |  |
| материалы | (порошки | ме- |  | 0,10 - 2500 | 1 – 4 |
|  |  |  | ность, м2/г |  |  |
| таллов и их оксиды, в том |  |  |  |
| числе и | наноразмерные, |  |  |  |
| стеклянные шарики, кера- |  |  |  |
| мические материалы, | плен- | Удельный объем | 0,05 - 2,00 | 1 – 4 |
| ки и др.); |  |  | пор, см3/г |  |  |
| - Микропористые вещества |  |  |  |
| и материалы (цеолиты, са- |  |  |  |
| жа, активированные угли и |  |  |  |
| др.); |  |  | Размер пор, нм | 0,7 - 70000 | 1 – 6 |
| - Мезо- и макропористые |  |  |  |
| вещества и материалы (ке- |  |  |  |
| рамика, мембраны, гранулы |  |  |  |
| на основе оксида алюминия, | Открытая | 0–50 | 0,10 – 5 |
| кремния, титана и др.) |  |  |  |  |
|  |  | пористость, % |  |  |
|  |  |  | Коэффициент га- | 1·10-3 – 5 |  |
|  |  |  | зопроницаемости, |  | 1,5–4 |
|  |  |  | мкм2 |  |  |

П р и м е ч а н и е – Примерами могут служить стандартные образцы утвержденных типов:

- ГСО 10449-2014 СО сорбционных свойств нанопористого оксида алюминия (Al2O3 СО УНИИМ);

- ГСО 10734-2015 СО сорбционных свойств нанопористого цеолита (Zeolite СО УНИИМ);

- ГСО 10735-2015 СО сорбционных свойств нанопористого углерода (С СО УНИИМ);

- ГСО 10900-2017 СО удельной поверхности кварцевого песка (QSiO2 СО УНИИМ);

- ГСО 11131-2018 СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (15-SiO2 СО УНИИМ);

- ГСО 11154-2018 СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (2,2-SiO2 СО УНИИМ);

- ГСО 1155-2018 СО сорбционных свойств нанопористого оксида кремния (6-SiO2 СО УНИИМ);

- ГСО 11358-2019 СО пористости нанопористого оксида алюминия (ХПРП-Al2O3 СО УНИИМ);

- ГСО 11359-2019 СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-9000 СО УНИИМ);

- ГСО 11376-2019 СО пористости мембраны на основе оксида алюминия (Al2O3-60000 СО УНИИМ);

- ГСО  10583-2015  СО  открытой  пористости  твердых  веществ,  материалов  (имитаторы)  (комплект

ОПТВ СО УНИИМ);

- ГСО 11116-2018/ГСО 11119-2018 СО открытой пористости горных пород (имитаторы) (набор ОПГП СО УНИИМ);

- ГСО 11546-2020/ГСО 11550-2020 СО газопроницаемости горных пород (имитатор) (набор СО ГП).

В настоящее время ведутся исследования по разработке новых типов стандартных образцов.

8

Таблица 4 - Требования к метрологическим характеристикам рабочих эталонов 2-го разряда – стандартных образцов пористых и непористых веществ и материалов

|  | Наименование величи- | Интервал аттесто- | Доверительные |
| --- | --- | --- | --- |
| Матрица СО | ны, единица измерений | ванных значений | границы относи- |
|  |  |  | тельной погрешно- |
|  |  |  | сти, δо, % |
|  |  |  | (при Р = 0,95) |
|  | Удельная адсорбция, | 0,001 - 250 | 4-15 |
|  | моль/кг или (см3/г) | (0,02-5600) |  |

- Непористые  вещества

| и материалы | (порошки | Удельная поверхность, | 0,10 - 2500 | 4-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| металлов и их оксиды, в | м2/г |  |  |  |
| том числе и нанораз- |  |  |  |  |
| мерные, | стеклянные |  |  |  |  |
| шарики, | керамические | Удельный объем пор, |  |  |
| материалы, | пленки и |  | 0,05 - 2,00 | 4-15 |
|  |  | см3/г |  |  |  |
| др.); |  |  |  |  |  |  |
| - Микропористые веще- |  |  |  |  |
| ства и материалы (цео- |  |  |  |  |
| литы, сажа, активиро- | Размер пор, нм |  | 0,7 - 70000 | 4-15 |
| ванные угли и др.); |  |  |  |  |
| - Мезо- и макропори- |  |  |  |  |
| стые вещества и мате- |  |  |  |  |
| риалы (оксиды алюми- | Открытая |  |  |  |
| ния, кремния, титана и |  |  | 0–50 | 0,20-10 |
| др.). |  |  | пористость, % |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент газопро- | 1·10-3 – 5 | 4-10 |
|  |  |  | ницаемости, мкм | 2 |  |  |

П р и м е ч а н и е – Примерами могут служить стандартные образцы:

- ГСО 10294-2013 ÷ ГСО 10297-2013 СО сорбционных свойств материала на основе диоксида кремния

- Средства измерений

6.1. В качестве средств измерений используют:

6.1.1. Средства измерений высокой точности (анализаторы газоадсорбционные, анализаторы удельной поверхности, анализаторы удельной поверхности и пористости, поромеры, порозиметры ртутные, гелиевые пикнометры, анализаторы пористости и проницаемости и др.);

6.1.2. Средства измерений низкой точности (анализаторы газоадсорбционные, анализаторы удельной поверхности, анализаторы на основе метода термодесорбции, анализаторы удельной поверхности

- пористости, поромеры, порозиметры, анализаторы на основе метода воздухопроницаемости, анализаторы пористости и проницаемости и др.).

9

6.2. Средства измерений высокой точности имеют диапазон измерений удельной адсорбции газов от 0,001 до 250 моль/кг (от 0,02 до 5600 см3/г), диапазон измерений удельной поверхности от 0,010 до 4000 м2/г, диапазон измерений удельного объема пор от 4·10-4 до 2,00 см3/г, диапазон измерений размера пор от 0,4 до 70000 нм, диапазон измерений открытой пористости от 0 до 50 % и диапазон измерений коэффициента газопроницаемости от 1·10-3 до 5 мкм2.

6.3. Средства измерений низкой точности имеют диапазон измерений удельной адсорбции газов от 0,001 до 250 моль/кг (от 0,02 до 5600 см3/г), диапазон измерений удельной поверхности от 0,010 до 4000 м2/г, диапазон измерений удельного объема пор от 0,05 до 2,00 см3/г, диапазон измерений размера пор от 0,4 до 70000 нм, диапазон измерений открытой пористости от 0 до 50 % и диапазон измерений коэффициента газопроницаемости от 1·10-3 до 5 мкм2.

6.4. Пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема

- размера пор высокой точности Δо составляют от 2 % до 10 %, пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений открытой пористости высокой точности Δо составляют от 0,2 % до 10 %, пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений коэффициента газопроницаемости высокой точности Δо составляют от 3 % до 10 %.

6.5. Пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема

- размера пор низкой точности Δо составляют от 10 % до 30 %, пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений открытой пористости низкой точности Δо составляют от 10 % до 30 %, пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений коэффициента газопроницаемости низкой точности Δо составляют от 10 % до 50 %.

Приложение А

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ АДСОРБЦИИ ГАЗОВ, УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, УДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ПОР, РАЗМЕРА ПОР, ОТКРЫТОЙ ПОРИСТОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

эталон Государственный первичный

Государственный первичный эталон единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема, размера пор, открытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых веществ и материалов

|  | 0,001 - 250 моль/кг | Sо= 0,02 % - 1,0 % | θо= 0,2 % - 1,0 % | uAо = 0,02 % - 1,0 % | uBо = 0,09 % - 0,5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,10 - 2500 м2/г | Sо= 0,05 % - 0,8 % | θо= 0,4 % - 1,1 % | uAо = 0,05 % - 0,8 % | uBо = 0,2 % - 0,6 % |
|  | 0,05 - 2,00 см3/г | Sо= 0,09 % - 0,9 % | θо= 0,10 % -1,1 % | uAо = 0,09 % -0,9 % | uBо = 0,05 % - 0,6 % |
|  | 0,4 – 70000 нм | Sо= 0,09 % - 2,0 % | θо= 0,25 % -5,0 % | uAо = 0,09 % -2,0 % | uBо = 0,13 % - 2,6 % |
|  | 3–50% | Sо= 0,002 % - 1,5 % | θо= 0,04 % -2,1 % | uAо = 0,002 % -1,5 % | uBо = 0,02 % - 1,1 % |
|  | 1·10-3 - 5 мкм2 | Sо= 0,04 % - 1,2 % | θо= 0,17 % -2,7 % | uAо = 0,04 % -1,2 % | uBо = 0,09 % - 1,4 % |
|  |  | Эталоны сравнения (пористые и непористые вещества и материалы) |  |  |
|  | 0,001 - 250 моль/кг | δo = 0,4 % -2,0 % | uco= 0,2 % -1,0 % |  |
|  | 0,10 - 2500 м2/г | δo = 0,4 % -2,0 % | uco= 0,2 % -1,0 % |  |
|  | 0,05 - 2,00 см3/г | δo = 0,5 % -2,0 % | uco= 0,25 % -1,0 % |  |
|  | 0,7 - 70000 нм |  |  | δo = 0,6 % -4,0 % | uco= 0,3 % -2,0 % |  |
|  | 3–50% |  |  | δo = 0,05 % -2,2 % | uco= 0,025 % -1,1 % |  |
|  | 1·10-3 - 5 мкм2 |  |  | δo = 1,4 % -3,0 % | uco= 0,7 % -1,5 % |  |
| Метод непосредственного сличения | Метод прямых | измерений | Метод непосредственного сличения |

| эталоны | 1-го разряда |
| --- | --- |
| Рабочие |  |
|  | разряда |
|  | 2-го |

Стандартные образцы

Пористые и непористые вещества и материалы

| 0,001 - 250 моль/кг | δo = 1 % - 4 % |
| --- | --- |
| 0,10 | - 2500 м2/г | δo = 1 % - 4 % |
| 0,05 | - 2,00 см3/г | δo = 1 % - 4 % |
| 0,7 - 70000 нм | δo = 1 % - 6 % |
| 0–50% | δo = 0,10 % - 5 % |
| 1·10-3 - 5 мкм2 | δo = 1,5 % - 4 % |

Метод прямых измерений

Установки измерительные удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема и размера пор 1-го разряда

| 0,001 - 250 моль/кг | δo = 1 % - 4 % |
| --- | --- |
| 0,10 | - 2500 м2/г | δo = 1 % - 4 % |
| 0,05 | - 2,00 см3/г | δo = 1 % -4 % |
| 0,4 - 70000 нм | δo = 1 % - 6 % |
| 0–50% | δo = 0,10 % - 5 % |
| 1·10-3 - 5 мкм2 | δo = 1,5 % - 4 % |
|  | Метод прямых измерений |

Стандартные образцы

Пористые и непористые вещества и материалы

| 0,001 - 250 моль/кг | δo = 4 % - 15 % |
| --- | --- |
| 0,10 | - 2500 м2/г | δo = 4 % - 15 % |
| 0,05 | - 2,00 см3/г | δo = 4 % - 15 % |
| 0,7 - 70000 нм | δo = 4 % - 15 % |
| 0–50% | δo = 0,20 % - 10 % |
| 1·10-3 - 5 мкм2 | δo = 4 % - 10 % |
|  | Метод прямых измерений |

измерений

Средства

| Средства измерений высокой точности |  | Средства измерений низкой точности |
| --- | --- | --- |
| 0,001 - 250 моль/кг | Δo = 2 % - 10 % |  | 0,001 - 250 моль/кг | Δo = 10 % - 30 % |
|  |  |  | 0,010 - 4000 м2/г | Δo = 10 % - 30 % |
| 0,010 - 4000 м2/г | Δo = 2 % - 10 % |  |  |  |
| 4·10 | -4 | 3 | Δo = 2 % - 10 % |  | 0,05 - 2,00 см3/г | Δo = 10 % - 30 % |
|  |  | - 2,00 см /г |  |  | 0,4 - 70000 нм | Δo = 10 % - 30 % |
| 0,4 - 70000 нм | Δo = 2 % - 10 % |  |  |  |
|  |  |  | 0-50% |  | Δo = 10 % - 30 % |
| 0-50% | Δo = 0,2 % - 10 % |  |  |  |  |
|  |  |  | 1·10-3 - 5 мкм2 | Δo = 10 % - 50 % |
| 1·10-3 - 5 мкм2 | Δo = 3 % - 10 % |  |  |  |