УТВЕРЖДЕНА приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «28¬ сентября 2018 г. № 2087

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ФРОНТА ИМПУЛЬСОВ В ДИАПАЗОНЕ от 10 до 100 пс

1. Область применения

Настоящая государственная поверочная схема распространяется на средства измерений максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 10 до 100 пс и устанавливает порядок передачи единиц напряженностей импульсных электрического – вольт на метр (В/м) и магнитного – ампер на метр (А/м) полей от государственного первичного специального эталона с помощью вторичных эталонов средствам измерений с указанием погрешностей, неопределенностей и основных методов передачи единиц.

Графическая часть средств измерений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 10 до 100 пс представлена в приложении А.

2. Государственный первичный специальный эталон

2.1 Государственный первичный специальный эталон (далее ГПСЭ) единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 10 до 100 пс включает в себя:

полеобразующую систему; комплект генераторов перепада импульсов напряжения; комплект ответвителей для измерений параметров импульсов напряжения

в конической полеобразующей системе; измерительную систему импульсных электромагнитных полей со сверхкороткой длительностью фронта.

2.2 Диапазоны значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 10 до 100 пс, воспроизводимых ГПСЭ составляют от 1,010 – 1 до 3,010 В/м и от 2,610 – 4 до 7,910 – 2 А/м.

Длительность фронта τф воспроизводимых импульсов напряженностей электрического и магнитного полей между уровнями 0,1 и 0,9 от

-12 -11

установившегося значения составляет от 1010до 10∙10с.

Максимальная длительность τи воспроизводимых импульсов напряженностей электрического и магнитного полей на уровне 0,5 от установившегося значения не более 110-9 с.

Частота следования воспроизводимых импульсов от 1 до 1104 Гц и однократный.

2.3 ГПСЭ обеспечивает воспроизведение единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 10 до 100 пс со средним квадратическим отклонением результата измерений Sо не более 0,2 % при 50 независимых наблюдениях (количество усреднений при каждом наблюдении не менее 100).

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности (P = 0,99, k = 1,4) ΘоЕ воспроизведения напряженности импульсного электрического поля не более 5,6 % -в течение 150 пс от начала импульса

(уровень 0,5 на фронте импульса) и 2,8 % - в установившемся режиме от 150 пс до 1,0 нс.

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности (P = 0,99, k =1,4) ΘоН воспроизведения напряженности импульсного магнитного поля не превышает 5,6 % -в течение 150 пс от начала импульса (уровень 0,5 на фронте импульса) и 2,8 % -в установившемся режиме от 150 пс до 1,0 нс.

Стандартная неопределенность воспроизведения напряженности импульсного электрического поля:

оцененная по типу А uA не более 0,2 %;

оцененная по типу В uB не более 2,4 % -в течение 150 пс от начала импульса (уровень 0,5 на фронте импульса) и 1,2% -в установившемся режиме от 150 пс до1,0 нс.

Суммарная стандартная неопределенность воспроизведения напряженности импульсного электрического поля uC не более 2,4 % -в течение 150 пс от начала импульса (уровень 0,5 на фронте импульса) и 1,2 % -в установившемся режиме от 150 пс до 1,0 нс.

Стандартная неопределенность воспроизведения напряженности импульсного магнитного поля:

оцененная по типу А uA составляет не более 0,2 %;

оцененная по типу В uB не более 2,4% -в течение 150 пс от начала импульса (уровень 0,5 на фронте импульса) и 1,2% -в установившемся режиме от 150 пс до1,0 нс.

Суммарная стандартная неопределенность uC, воспроизведения напряженности импульсного магнитного поля не более 2,4 % -в течение 150 пс от начала импульса (уровень 0,5 на фронте импульса) и 1,2% -в установившемся режиме от 150 пс до 1,0 нс.

Расширенная неопределенность U(Е,Н) воспроизведения единиц в установившемся режиме при доверительной вероятности 0,99 и коэффициенте охвата 3 составляет 3,6 %.

Нестабильность ν ГПСЭ за год составляет 210 – 4.

2.4 Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единиц величин вторичным эталонам и средствам измерений методом прямых измерений и сличением при помощи компаратора. Погрешность передачи единиц δо при доверительной вероятности 0,95 (Р=0,95, k=1,1)

-2 -2

составляет от 1,010до 5,010, расширенная неопределенность U измерений

-2 -2

при передаче единиц (P=0,95, k=2) составляет от 1,510до 4,510.

3. Вторичные эталоны

3.1 В качестве вторичных (рабочих) эталонов единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей применяют:

а) вторичные (рабочие) эталоны единицы напряженности импульсного электрического поля на основе измерительных преобразователей, полеобразующей системы и осциллографического регистратора в диапазоне от 1,0∙10-1 до 1,0106 В/м с временем нарастания τн переходной характеристики от

-11 -10

110до 510с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и

-11 -7

длительностью τпх переходной характеристики от 110до 510с на уровне 0,5 от установившегося значения;

б) вторичные (рабочие) эталоны единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей на основе вибраторов и возбуждающих генераторов импульсного напряжения в диапазонах от 1,0∙10-2 до 1,0104 В/м и

-4 -11

от 2,610до 2,610 А/м с длительностью фронта τф импульсов от 110до 510

10 с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τи -11 -8

импульсов 110до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения;

в) вторичные (рабочие) эталоны единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей на основе ТЕМ-камеры и возбуждающих генераторов импульсного напряжения в диапазонах от 1,0 до 5,0105 В/м и от

-3 3 -11 -10

2,610до 1,310А/м с длительностью фронта τф импульсов от 510до 510с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τи

-10 -5

импульсов от 110до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения;

г) вторичные (рабочие) эталоны единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей на основе ТЕМ рупоров и возбуждающих генераторов импульсного напряжения в диапазонах от 1,0 до 1,0106 В/м и от

-3 3 -11

2,610до 2,610А/м с длительностью фронта τф импульсов от 110до 110

9 с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τи -11 -9

импульсов от 110до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения.

3.2 Значения доверительной границы погрешности δо воспроизведения единиц при доверительной вероятности 0,95 (k = 1,1) составляет от 3,010-2 до 8,010-2 , расширенная неопределенность U измерений при воспроизведении

-2 -2

единиц (P=0,95, k=2) составляет от 3,810до 8,510.

3.3 Вторичные (рабочие) эталоны применяют для передачи единиц величин средствам измерений методом прямых измерений и сличением при помощи компаратора. Погрешность передачи единиц δо при доверительной

-2 -1

вероятности 0,95 (k=1,1) составляет от 1,010до 1,010, расширенная неопределенность U измерений при передаче единиц (P=0,95, k=2) составляет

-2 -2

от 1,010до 8,010.

4. Средства измерений

4.1 В качестве средств измерений применяют:

а) высокоточные измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 2,010-4 до 2,6103 А/м, с

-4 -1

коэффициентом преобразования кпр от 1,010 до 5,010В∙А∙м, с временем

-11 -10

нарастания τн переходной характеристики от 110до 510с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τпх переходной

-11 -7

характеристики от 210до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения; б) генераторы напряженностей импульсных электрического и магнитного

-16 -43

полей в диапазонах от 1,0∙10до 1,010В/м и от 2,610до 2,610А/м, с

-11 -9

длительностью фронта импульсов от 110до 110с между уровнями 0,1 и 0,9

-11 -5

от установившегося значения и длительностью τи импульсов от 110до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения;

в) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазонах от 1,010-2 до 2,0106 В/м, с коэффициентом

-6 -1

преобразования кпр от 1,010 до 5,010В∙В∙м, с временем нарастания τн

-11 -10

переходной характеристики от 110до 510с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τпх переходной характеристики от

-11 -7

210до 310с на уровне 0,5 от установившегося значения;

г) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазонах от 1,010-1 до 1,0105 В/м, с коэффициентом

-2 -8 -1

преобразования кпр от 5,010до 1,010В∙В∙м, с временем нарастания τн

-10 -9

переходной характеристики от 110до 110с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τпх переходной характеристики от

-10 -6

210до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения;

д) измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в диапазонах от 2,010-4 до 2,0103 А/м, с коэффициентом

-5 -1

преобразования кпр от 5,010 до 5,010В∙А∙м, с временем нарастания τн

-10 -9

переходной характеристики от 110до 110с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τпх переходной характеристики от

-10 -6

210до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения;

е) измерители амплитуды импульсов напряженности электрического поля в диапазонах от 1,010 до 1,0106 В/м и длительностью τи измеряемых импульсов

-11 -9

от 510до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения;

ж) высокоточные измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазоне от 1,0∙10-2 до 2,0106 В/м, с

-6 -1

коэффициентом преобразования кпр от 1,010 до 5,010В∙В∙м, с временем

-12 -10

нарастания τн переходной характеристики от 510до 510с между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значения и длительностью τпх переходной

-11 -7

характеристики от 210до 110с на уровне 0,5 от установившегося значения.

4.2 Пределы допускаемой погрешности δо измерений единиц при

-2 -1

доверительной вероятности 0,95 (k=1,1) составляет от 3,010до 3,010, расширенная неопределенность U измерений единиц (P=0,95, k=2) составляет

-2 -1

от 3,810до 3,010.

Приложение А