УТВЕРЖДЕНА приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22¬ октября 2018 г. № 2222

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ И ФЛЮЕНСА НЕЙТРОНОВ НА ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

2

1.Область применения

Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках устанавливает порядок передачи единиц плотности потока нейтронов – с-1м-2 и флюенса нейтронов – м-2 от государственного первичного специального эталона единиц плотности потока и флюенса нейтронов для ядерно-физических установок (далее – государственный первичный специальный эталон) вторичным эталонам, рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов и поверки средств измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единицы и поверки.

Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств измерений плотности потока нейтронов и флюенса нейтронов на ядернофизических установках представлена в приложении А.

2.Сокращения и обозначения

2.1 Сокращения: ГПСЭ – государственный первичный специальный эталон; НСП – неисключенная систематическая погрешность; СКО – среднее квадратическое отклонение.

2.2 Обозначения:

– относительное среднее квадратическое отклонение;

– относительная неисключенная систематическая погрешность; SΣo, δо – составляющие относительной погрешности измерений при передаче единицы величины;

δо – доверительные границы суммарной погрешности рабочих эталонов и средств измерений.

3.Государственный первичный специальный эталон

Государственный первичный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единиц плотности потока нейтронов и флюенса нейтронов и передачи этих единиц при помощи вторичных эталонов и рабочих эталонов 1-го и 2-го разрядов средствам измерений с целью обеспечения единства измерений на ядерно-физических установках в стране, и напрямую средствам измерений в обоснованных случаях.

3.2 ГПСЭ состоит из комплекса следующих технических средств, вспомогательных устройств и специальных инженерных сооружений: источник быстрых моноэнергетических нейтронов со спектром

источника на основе реакции T(d,n)4He и тепловых нейтронов в составе:

генератор нейтронов НГ-10М;

замедляющие сборки;

канал мониторирования нейтронного излучения в составе:

тракт канала мониторирования в низкоинтенсивном поле нейтронного

излучения (первый канал мониторирования); тракт канала мониторирования в высокоинтенсивном поле нейтронного излучения (второй канал мониторирования);

3

канал мониторирования сопутствующих частиц.

Радиометрический комплекс в составе:

установка радиометрическая эталонная УОР-1-α;

эталонный радиометрический комплекс КРОНА-I-ЭТАЛОН.

Техническая инфраструктура:

экспериментальный зал ;

пультовая;

помещение эталонного радиометрического комплекса КРОНА-IЭТАЛОН.

3.3 Диапазон значений плотности потока нейтронов, в котором

7 12 -1-2

воспроизводится единица, составляет от 110до 210смв опорных полях со спектром тепловых и замедляющихся нейтронов и спектром нейтронов источника на основе реакции T(d, n)4He.

Диапазон значений флюенса нейтронов, в котором воспроизводится

8 16 -2

единица, составляет от 110до 110мв опорных полях со спектром тепловых и замедляющихся нейтронов и спектром нейтронов источника на основе реакции T(d, n)4He.

3.4 ГПСЭ обеспечивает воспроизведение и передачу следующих единиц: плотности потока нейтронов с относительным СКО результата измерений

, не превышающим 2,7∙10-3 ; относительной НСП

, не превышающей

4,4∙10-3 ; флюенса нейтронов с относительным СКО результата измерений

, не

-3 -3

превышающим 2,7∙10; относительной НСП

, не превышающей 4,4∙10;

3.5 Для воспроизведения единиц плотности потока и флюенса нейтронов с указанной точностью должны быть соблюдены правила содержания и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

3.6 ГПСЭ применяют для передачи единиц плотности потока и флюенса нейтронов вторичным эталонам, рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов и средствам измерения методом прямых или косвенных измерений или сличением при помощи компаратора в диапазоне энергии от тепловой до

7 19 -1-2

20 МэВ и значений плотности потока нейтронов от 110до110сми

8 24 -2

флюенса нейтронов от 110до 110м.

4.Вторичные эталоны

4.1 В качестве вторичных эталонов единиц плотности потока и флюенса нейтронов применяют комплексы измерительной аппаратуры на основе нейтронно-активационного принципа определения характеристик нейтронных полей, обеспечивающие наряду с измерением плотности потока и флюенса нейтронов определение характеристик распределения нейтронов по энергиям, с опорными и моделирующими опорными полями нейтронов на ядерных реакторах, ускорителях и других ядерно-физических установках.

4.2 Доверительные границы суммарной погрешности для вероятности

-2 -1

0.95 составляют от 2·10до 1,5·10в зависимости от энергии нейтронов.

4

4.3 Вторичные эталоны применяют для передачи единиц плотности потока и флюенса нейтронов рабочим эталонам 1-го и2-го разрядов методом прямых измерений, косвенных измерений или сличением при помощи компаратора.

5.Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 1-го разряда.

5.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют эталонные источники нейтронов на ядерно-физических установках с опорными и моделирующими опорными полями нейтронов и радиометрами-мониторами, и эталонные нейтронные радиометрические установки на основе нейтронноактивационного принципа измерений (нейтронно-активационные детекторы с радиометрической аппаратурой для измерения наведенной активности детекторов), обеспечивающие наряду с измерением плотности потока и флюенса нейтронов определение характеристик распределения нейтронов по энергиям.

5.1.2 Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения единицы для рабочих эталонов 1-го разряда δо составляют

-2 -1

от 3·10до 1,5·10в зависимости от энергии нейтронов.

5.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц плотности потока нейтронов и флюенса нейтронов рабочим эталонам 2-го разряда и поверки средств измерений методом прямых измерений, косвенных измерений или сличением при помощи компаратора.

5.2 Рабочие эталоны 2-го разряда.

5.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют эталонные источники нейтронов на ядерно-физических установках с опорными и моделирующими опорными полями нейтронов и радиометрами-мониторами, и эталонные радиометры и детекторы нейтронов.

5.2.2 Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения единицы для рабочих эталонов 2-го разряда δо составляют от

-2 -1

4·10до 2·10в зависимости от энергии нейтронов.

5.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки средств измерений методом прямых измерений, косвенных измерений или сличением при помощи компаратора.

6.Средства измерений

6.1 В качестве средств измерений применяют детекторы, радиометры нейтронов и источники нейтронов на основе ядерно-физических установок, используемые как меры соответствующих нейтронных величин.

6.2 Пределы относительной допускаемой погрешности средств

-2 -1

измерений δо составляют от 5·10до 3,0·10.

Приложение А

Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока нейтронов и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках