УТВЕРЖДЕНА приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «22¬ октября 2019 г. № 2499

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ, МОЩНОСТИ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНОМ МАТЕРИАЛЕ, НАПРАВЛЕННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТОВ ДОЗЫ БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ИХ МОЩНОСТЕЙ

1. Область применения

1.1. Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей устанавливает порядок передачи единиц поглощенной дозы – грея (Гр), мощности поглощенной дозы – грея в секунду (Гр/с), направленного и индивидуального эквивалентов дозы – зиверта (Зв), мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы – зиверта в секунду (Зв/с) бета-излучения от государственного первичного эталона единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале при помощи вторичных и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единиц.

1.2. Допускается проводить аттестацию эталонов и поверку средств измерений с помощью эталонов более высокой точности, чем предусмотрено поверочной схемой.

1.3. Графическая часть государственной поверочной схемы для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей приведена в приложении А.

2. Сокращения и обозначения

2.1. Сокращения: ГПЭ – государственный первичный эталон; МПД – мощность поглощенной дозы бета-излучения

в тканеэквивалентном материале; НСП – неисключенная систематическая погрешность; ПД – поглощенная доза бета-излучения в тканеэквивалентном материале; СКО – среднее квадратическое отклонение.

2.2. Обозначения: So – относительное СКО; Θo – относительная НСП; S∑o – суммарное относительное СКО; δo – допускаемые значения доверительных границ относительной

погрешности; Δo – предел допускаемой относительной погрешности.

3. Государственный первичный эталон

3.1. ГПЭ предназначен для воспроизведения и хранения единиц ПД и МПД и передачи этих единиц, а также единиц операционных величин бета-излучения: направленного, индивидуального эквивалентов дозы и их мощностей с помощью вторичных и рабочих эталонов средствам

измерений, применяемым в Российской Федерации, с целью обеспечения единства измерений в стране в области ионизирующих излучений.

3.2. В основу измерений ПД и МПД в диапазоне энергий от 60 до 3500 кэВ, а также операционных величин – индивидуального и направленного эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей, должны быть положены единицы, воспроизводимые указанным государственным эталоном.

3.3. ГПЭ состоит из комплекса следующих средств измерений:

измерительная установка УЭДАБ-1 с ионизационной экстраполяционной автоматизированной камерой МЭК-1 для воспроизведения единиц ПД

-4 -1 -6 -3

в диапазоне от 3·10до 1·10Гр и МПД в диапазоне от 5·10до 1·10Гр/с; измерительная установка УЭДБ-2 с ионизационной экстраполяционной

| камерой | ЭК-2М | для | воспроизведения | единиц | ПД | в | диапазоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1·10-1 до 1·102 Гр и МПД в диапазоне от 1·10-3 до 1 Гр/с; |  |
| транспортируемый | комплект | ТЭБ-1 | с | ионизационной |
| плоскопараллельной камерой фиксированного объема; |  |

набор источников бета-излучения переменного состава на основе радионуклидов: криптон-85, стронций-90+иттрий-90, прометий-147.

3.4. Диапазоны значений, в которых воспроизводятся единицы ПД и МПД, при 15 независимых измерениях, , стандартная неопределенность, оцененная по типу А, , стандартная неопределенность,

оцененная по типу B, , суммарная стандартная неопределенность, , и расширенная неопределенность, U0, при k = 2 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики первичного эталона

| Характеристики | Наименование физической величины |
| --- | --- |
|  | ПД | МПД |
| Диапазон измерений | 3·10 -4 – 1·102 Гр | 5·10 -6 – 1 Гр/с |
|  | 1·10 -2 |
|  | 2,0·10 -2 –2,8·10 -2 |
|  | 1·10 -2 |
|  | 8,3·10 -3 –1,2·10 -2 |
|  | 1,3·10 -3 –1,6·10 -2 |
|  | 2,6·10 -2 –3,2·10 -2 |

3.5. Для обеспечения воспроизведения единиц ПД и МПД с указанной точностью должны быть соблюдены правила содержания и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

3.6. Государственный первичный эталон применяют для передачи единиц:

ПД и МПД вторичным эталонам методом прямых измерений и сличением при помощи эталона сравнения, а также источникам бета-излучения медицинского назначения методом прямых измерений;

ПД и МПД рабочим эталонам методом непосредственного сличения;

индивидуального и направленного эквивалентов дозы и мощностей индивидуального и направленного эквивалентов дозы бета-излучения вторичным эталонам методом косвенных измерений.

Примечания

1. Метод косвенных измерений операционных величин основан на измерении поглощенной дозы в тканеэквивалентном материале в опорной точке поля бета-излучения и переходе к значению операционной величины с учетом конверсионных коэффициентов, установленных для радионуклидных источников бета-излучения в нормативных документах.

2. В качестве эталона сравнения используется транспортируемый комплект ТЭБ-1 с ионизационной плоскопараллельной камерой фиксированного объема из состава государственного первичного эталона.

4. Вторичные эталоны

4.1. В качестве вторичных эталонов единиц ПД, индивидуального и направленного эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей применяют:

измерительные установки с ионизационными экстраполяционными камерами, укомплектованные источниками бета-излучения на основе радионуклидов прометий-147, таллий-204, криптон-85, стронций-90+иттрий-90, рутений-106+родий-106, водными или твердотельными фантомами ИСО стандартных размеров, эталонами сравнения на основе ионизационных камер фиксированного объема в диапазонах измерений ПД от 1·10-3 до 1·102 Гр, МПД от 5·10-6 до 1 Гр/с, направленного и индивидуального эквивалентов дозы от 1·10-3 до 1·102 Зв, мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы от 5·10-6 до 1 Зв/с;

меры МПД -источники бета-излучения на основе радионуклидов прометий-147, таллий-204, криптон-85, стронций-90+ иттрий-90, рутений106+родий-106 в диапазоне мощности поглощенной дозы от 5·10-6 до 1 Гр/с.

4.2. Суммарное СКО S∑овторичных эталонов единиц ПД и МПД составляет от 2,5 до 3,0 %.

4.3. Суммарное СКО S∑о вторичныхэталонов единиц направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей составляет от 3,5 до 4,5 %.

4.4. Вторичные эталоны применяют для аттестации рабочих эталонов: дозиметров ПД и МПД методом непосредственного сличения; установок дозиметрических поверочных бета-излучения методом

сличения при помощи эталона сравнения; мер МПД методами прямых измерений и сличения при помощи компаратора;

источников бета-излучения медицинского назначения методом сличения при помощи компаратора.

5. Рабочие эталоны

5.1. В качестве рабочих эталонов применяют: дозиметры ПД и МПД в диапазонах измерений ПД от 1·10-3 до 1∙102 Гр

и МПД от 1·10-5 до 1 Гр/с; дозиметрические поверочные установки бета-излучения в диапазонах

-6 2 -7

измерений ПД от 3·10до 1∙10Гр, МПД от 1·10до 1 Гр/с, направленного и индивидуального эквивалентов дозы от 3·10-6 до 1∙102 Зв, мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы от 1·10-7 до 1 Зв/с;

меры МПД на основе закрытых источников бета-излучения на основе радионуклидов криптон-85, стронций-90+иттрий-90, рутений-106+родий-106, прометий-147, таллий-204 в диапазоне МПД от 5·10-6 до 1 Гр/с.

5.2. Доверительные границы относительных погрешностей, δо, рабочих эталонов единиц ПД и МПД при доверительной вероятности Р = 0,95 составляют от 4 до 8 %.

5.3. Доверительные границы относительных погрешностей, δо, рабочих эталонов единиц направленного и индивидуального эквивалентов дозы и мощностей направленного и индивидуального эквивалентов дозы при доверительной вероятности Р = 0,95 составляют от 7 до 10 %.

5.4. Рабочие эталоны применяют для поверки средств измерений: радионуклидных источников бета-излучения медицинского назначения методом сличения при помощи компаратора; радионуклидных источников и облучательных установок бета-излучения

методом прямых измерений;

дозиметров ПД бета-излучения методом прямых измерений;

дозиметров направленного эквивалента дозы бета-излучения методом

прямых измерений; индивидуальных дозиметров бета-излучения методом прямых измерений.

6. Средства измерений

6.1. В качестве средств измерений применяют: радионуклидные источники бета-излучения медицинского назначения

-6 -1

в диапазоне измерений МПД от 5·10до 1·10Гр/с; радионуклидные источники и облучательные установки бета-излучения

-5 -4 2

в диапазонах измерений МПД от 1·10до 1 Гр/с и ПД от 1·10до 1·10Гр;

дозиметры МПД и ПД в диапазонах измерений МПД от 1·10-9 до 1 Гр/с и ПД от 1·10-6 до 1·102 Гр;

дозиметры направленного эквивалента дозы бета-излучения в диапазонах измерений мощности направленного эквивалента дозы бета-излучения

-10 -3

от 3·10до 3·10Зв/с и направленного эквивалента дозы бета-излучения от 1·10-8 до 1·101 Зв;

дозиметры, системы и комплексы для индивидуального дозиметрического контроля в диапазонах измерений мощности

-9 -3

индивидуального эквивалента дозы бета-излучения от 3·10до 3·10Зв/с и индивидуального эквивалента дозы бета-излучения от 1·10-7 до 1·101 Зв.

6.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей, Δо, дозиметров ПД, направленного эквивалента дозы и индивидуальных дозиметров составляют от 15 до 40 %.

6.3. Доверительные границы относительных погрешностей, δо, источников бета-излучения медицинского назначения при доверительной вероятности Р = 0,95 составляют от 5 до 10 %.

6.4. Доверительные границы относительных погрешностей, δо, радионуклидных источников и установок дозиметрических облучательных при доверительной вероятности Р = 0,95 составляют от 10 до 15 %.

Приложение А

Государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы, мощности поглощенной дозы бета-излучения в тканеэквивалентном материале, направленного и индивидуального эквивалентов дозы бета-излучения и их мощностей