УТВЕРЖДЕНА

приказом Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от «30» декабря 2019 г. № 3453

Государственный первичный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/ до 750/кВ и средств измерений электрической  емкости и тангенса угла потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ 33

1. Область применения

Настоящ

ий

документ

распространяется на

г

осударственный первичный

специальный эталон

и государственн

ую

поверочную

схем

у

для средств

измерений

коэффициента

масштабного преобразования и угла фазового сдвига

напряжения переменного тока промышленной частоты в

диапазоне

от 0,1

/

до 750

/

кВ и средств измерений электрической  емкости и тангенса угла

потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты

в

диапазоне

от 1 до 500

к

В

и устанавливает назначение

г

осударственн

ого

первичн

ого

специальн

ого

эталон

а единиц

коэффициента

масштабного преобразования

и

угла фазового сдвига напряжения переменного тока промышленной частоты

в

диапазоне

от 0,1

/

до 750

/

кВ

и

единиц

электрической  емкости и тангенса

угла потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты

в

диапазоне от 1 до 500

к

В

,

комплекс основных средств измерений, входящих

в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок

передачи единиц

коэффициента

масштабного преобразования

и

угла фазового

сдвига напряжения переменного тока промышленной частоты в

диапазоне

от 0,1

/

до 750

/

кВ

и

единиц

электрической емкости и тангенса угла потерь

на напряжении переменного тока промышленной частоты

в

диапазоне от 1

до 500

к

В

от

г

осударственн

ого

первичн

ого

специальн

ого

эталона

средствам измерений с помощью вторичных и рабочих эталонов с указанием погрешностей и основных методов

передачи размера единиц

.

Соотношение погрешностей при поверке между вышестоящим эталоном и поверяемым эталоном или средством измерений должно быть не более 1/2.

Графическая часть государственной поверочной схемы для средств измерений

единиц

коэффициента

масштабного преобразования

и

угла фазового

сдвига напряжения переменного тока промышленной частоты в

диапазоне

от 0,1

/

до 750

/

кВ

и

единиц

электрической  емкости и тангенса угла потерь

на напряжении переменного тока промышленной частоты

в

диапазоне от 1

до 500

к

В

представлена в Приложениях А и Б.

2. Государственный первичный специальный эталон

2.1. Государственный первичный специальный эталон  предназначен для воспроизведения и хранения единиц коэффициента масштабного

преобразования

и

угла фазового сдвига электрического напряжения

переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/

до 750/

кВ

и единиц

электрической емкости

и тангенса угла потерь на напряжении

переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500

кВ

и передачи размера единиц

средствам измерений с помощью вторичных  и рабочих эталонов с целью

обеспеч

ения

единств

а

измерений в

стране

.

2.2. В основу измерений единиц коэффициента масштабного

преобразования

и

угла фазового сдвига электрического напряжения

переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/

до 750/

кВ

и единиц

электрической  емкости

и тангенса угла потерь на напряжении

переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ должны быть положены единицы, воспроизводимые указанным эталоном.

2.3. Государственный первичный специальный эталон состоит  из комплекса следующих средств измерений:

меры электрической емкости и тангенса угла потерь;

меры для создания отношений токов в диапазоне масштабных коэффициентов от 0,02 до 20;

меры коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига напряжений;

мост высоковольтный эталонный.

2.4. Диапазон значений коэффициента масштабного

преобразования

и

угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока

промышленной

частоты в диапазоне от 0,1/

до 750/

кВ

и единиц

электрической  емкости

и тангенса угла потерь на напряжении переменного

тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500

кВ

,

воспроизводимых

эталон

ом, составляет:

для коэффициента масштабного преобразования Ku – от 0,1 до 10000;

для угла фазового сдвига φu – от 0 до 0,1 рад;

для электрической емкости С от 10 до 1000 пФ;

для тангенса угла потерь tgδ от 5·10-5 до 1·10-3.

2.5. Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единиц:

2.5.1. Коэффициента масштабного преобразования со среднеквадратическим отклонением S(Ku), не превышающим                        1,5∙10-6 + 0,8∙10-9·Ku(изм) при десяти независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(Ku) не превышает 1,9·10-5.

Cтандартная неопределенность коэффициента масштабного преобразования, оцениваемая по типу А, uA(Ku)  не превышает                              1,5∙10-6 + 0,8∙10-9·Ku(изм). Стандартная неопределенность, оцениваемая  по типу В, uB(Ku)  не превышает 1,2·10-5.

Нестабильность эталона за год 0(Ku) составляет 1∙10-3 %.

2.5.2. Угла фазового сдвига со среднеквадратическим отклонением S(φu), не превышающим 2∙10-6 + 0,005∙φu(изм) рад при десяти независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(φu)  не превышает 4,2·10-5 рад.

Стандартная неопределенность результата измерений угла фазового сдвига, оцениваемая по типу А, uA(φu) не превышает 2∙10-6 + 0,005∙φu(изм) рад. Стандартная неопределенность результата измерения угла фазового сдвига, оцениваемая по типу В, uB(φu) не превышает 2,5∙10-5 рад.

Нестабильность эталона за год 0(φu) составляет 1∙10-5 рад.

2.5.3. Электрической емкости со среднеквадратическим отклонением S(C), не превышающим 7∙10-6 при десяти независимых измерениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(С) не превышает 5·10-5.

Стандартная неопределенность воспроизведения электрической емкости, оцениваемая по типу А, uA(С) не превышает 7∙10-6. Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, uB(С)  не превышает пределов от 2·10-5 до 2·10-4.

Нестабильность эталона за год 0(С) составляет 2∙10-6.

2.5.4. Тангенса угла потерь со среднеквадратическим отклонением S(tgδ), не превышающим 5∙10-6 при десяти независимых измерениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(tgδ) не превышает 5·10-5.

Стандартная неопределенность результатов измерений тангенса угла потерь, оцениваемая по типу А, uA(tgδ) не превышает 5∙10-6.  Стандартная неопределенность результатов измерений тангенса угла потерь, оцениваемая  по типу В, uB(tgδ) не превышает 2,5∙10-5.

Нестабильность эталона за год 0(tgδ) составляет 5∙10-6.

2.6.

Для обеспечения воспроизведения единиц

коэффициента масштабного

преобразования

и

угла фазового сдвига электрического

напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 0,1/

до 750/

кВ

и единиц

электрической  емкости

и тангенса угла потерь

на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1

до 500

кВ

с указанной точностью

должны соблюдаться

правила хранения

и применения

эталона

, утвержденные в установленном порядке.

2.7. Государственный первичный специальный эталон

применяют для

передачи

размера

единиц

коэффициента масштабного

преобразования

и

угла

фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной

частоты в диапазоне от 0,1/

до 750/

кВ

и единиц

электри

ческой  емкости

и тангенса угла потерь на напряжении переменного тока промышленной

частоты в диапазоне от 1 до 500

кВ

вторичному эталону

и

рабочим эталонам

методом

компарирования токов

.

3. Эталон сравнения

3.1. В качестве эталона сравнения применяют меры электрической емкости и тангенса угла потерь, меры для создания отношений токов коэффициентов масштабного преобразования, мост высоковольтный эталонный в диапазоне измерений:

коэффициента масштабного преобразования от 0,1 до 2000 и

угла

фазового сдвига от

0

до 0,1 рад

электрического напряжения переменного тока

промышленной частоты от 0,1/

до

110/

кВ

.

электрической емкости от 10 до 1000 пФ и тангенса угла потерь от 0,00005 до 0,1 на напряжении переменного тока промышленной частоты от 1 до 150 кВ.

3.2. Эталон сравнения обеспечивает воспроизведение единиц:

3.2.1. Коэффициента масштабного преобразования  со среднеквадратическим отклонением S(Ku), не превышающим                          1,6∙10-6 + 0,8∙10-9·Ku(изм) при десяти независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(Ku) не превышает 2,2·10-5.

Cтандартная неопределенность коэффициента масштабного преобразования, оцениваемая по типу А, uA(Ku)  не превышает                              1,6∙10-6 + 0,8∙10-9∙Ku(изм). Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, uB(Ku)  не превышает 1,3·10-5.

Нестабильность эталона за год 0(Ku) составляет 1∙10-3 %.

3.2.2. Угла фазового сдвига со среднеквадратическим отклонением S(φu), не превышающим 2∙10-6 + 0,005∙φu(изм) рад при десяти независимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(φu)  не превышает 4,2·10-5 рад.

Стандартная неопределенность результата измерений угла фазового сдвига, оцениваемая по типу А, uA(φu) не превышает 2∙10-6 + 0,005∙φu(изм) рад. Стандартная неопределенность результата измерения угла фазового сдвига, оцениваемая по типу В, uB(φu) не превышает 2,5∙10-5 рад.

Нестабильность эталона за год 0(φu) составляет 1∙10-5 рад.

3.2.3. Электрической емкости со среднеквадратическим отклонением S(C), не превышающим 1∙10-5 при десяти независимых измерениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(С) не превышает 5·10-5.

Стандартная неопределенность воспроизведения электрической емкости, оцениваемая по типу А, uA(С) не превышает 1∙10-5. Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, uB(С) не превышает пределов от 2,5·10-5 до 2·10-4.

Нестабильность эталона за год 0(С) составляет 5∙10-6.

3.2.4. Тангенса угла потерь со среднеквадратическим отклонением S(tgδ), не превышающим 7∙10-6 при десяти независимых измерениях. Неисключенная систематическая погрешность Θ(tgδ) не превышает 5·10-5.

Стандартная неопределенность результатов измерений тангенса угла потерь, оцениваемая по типу А, uA(tgδ) не превышает 1∙10-5.  Стандартная неопределенность результатов измерений тангенса угла потерь, оцениваемая  по типу В, uB(tgδ) не превышает 2,5∙10-5.

Нестабильность эталона за год 0(tgδ) составляет 1∙10-5.

3.3. Эталон сравнения используют в качестве мобильной эталонной установки для проведения сличений.

4. Вторичные эталоны

4

.

1

.

В качестве вторичных эталонов

единиц коэффициента масштабного преобразования

и угла фазового сдвига

применяют

масштабны

е

емкостны

е

преобразовател

и

и преобразователи ток-напряжение с прибором сравнения или трансформаторы напряжения в диапазоне измерений коэффициента масштабного преобразования 0,1 до 10000 и

угла фазового сдвига

от 0  до 0,1 рад

электрического напряжения переменного

тока промышленной

частоты в диапазоне от

0,1/

до 750/

кВ.

4.2. Среднеквадратическое отклонение результата сличений вторичных эталонов единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового

сдвига с первичным эталоном должно быть не более 4,8∙10-6 + 2,4∙10-9∙Ku(изм) для SΣо(Ku) и 6∙10-6+0,015∙φu(изм) для SΣо(φu).

Стандартная неопределенность результатов измерений коэффициента масштабного преобразования, оцениваемая по типу А, uA(Ku) не превышает                        4,8∙10-6 + 2,4∙10-9∙Ku(изм). Стандартная неопределенность, оцениваемая  по типу В, uB(Ku)  не превышает 6,6·10-5.

Стандартная неопределенность результатов измерений угла фазового сдвига, оцениваемая по типу А, uA (φu) не превышает 6∙10-6 + 0,015∙φu(изм) рад. Стандартная неопределенность результатов измерений угла фазового сдвига, оцениваемая по типу В, uВ(φu) не превышает 7,5∙10-5 рад.

4.3. Нестабильность вторичного эталона за год составляет 110-3 % и 110-5 рад для0(Ku) и 0(φu) соответственно.

4.4. Вторичные эталоны единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига применяют для передачи размера единиц рабочим эталонам 1-го и 2-го разряда и средствам измерений методом сличения при помощи компаратора или других средств сравнения, методом прямых измерений, методом компарирования токов и непосредственным сличением с мерой.

5. Рабочие эталоны

5.1. Рабочие эталоны 1-го разряда

5.1.1. Коэффициент масштабного преобразования и угол фазового сдвига

5

.1

.1.1

.

В качестве эталонов

1

-

го разряда

единиц коэффициента масштабного преобразования

и угла фазового сдвига

электрического

напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от

0,1/

до 750/

кВ

применяют измерительные комплекты

, трансформаторы

напряжения, делители напряжения, преобразователи напряжения, меры

K

u

и

φ

u

и измерители

K

u

и

φ

u

в диапазоне измерений

от 0,1 до 10000

для

K

u

и

от 0

до 0,1 рад для

φ

u

.

5.1.1.2. Пределы допускаемой погрешности эталонов 1-го разряда составляют от 0,015 до 0,05 % для коэффициента масштабного преобразования и от 9∙10-5 до 6∙10-4 рад для угла фазового сдвига. Указанные пределы допускаемой погрешности включают в себя погрешность метода передачи.

5.1.1.3. Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового рабочим эталонам 2-го разряда или средствам измерений методом сличения при помощи компаратора или других средств сравнения, методом прямых измерений, методом компарирования токов и непосредственным сличением с мерой.

5.1.2. Электрическая емкость и тангенс угла потерь

5.1.2.1. В качестве эталонов 1-го разряда единиц электрической емкости С и тангенса угла потерь tgδ на напряжении переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ применяют меры электрической емкости

и тангенса угла потерь, конденсаторы измерительные, измерители емкости  и тангенса угла потерь и мосты в диапазоне измерений электрической емкости от 1 до 100000 пФ и тангенса угла потерь от 5∙10-5 до 0,1.

5.1.2.2. Пределы допускаемой погрешности эталонов 1-го разряда составляют от 0,1 % до 1,0 % для электрической емкости и от 5·10-5 до 5·10-4 для тангенса угла потерь. Указанные пределы допускаемой погрешности включают в себя погрешность метода передачи единиц.

5.1.2.3. Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц электрической емкости и тангенса угла потерь средствам измерений методом прямых измерений или методом сличения при помощи компаратора.

5.2. Рабочие эталоны 2-го разряда

5

.

2

.1

.

В качестве эталонов

2

-

го разряда

единиц коэффициента масштабного преобразования

и угла фазового сдвига

электрического

напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от

0,1/

до 750/

кВ

применяют измерительные комплекты, трансформаторы

напряжения, делители напряжения, преобразователи напряжения, меры

K

u

и

φ

u

и измерители

K

u

и

φ

u

в диапазоне измерений

от

0,

1 до 10000

для

K

u

и

от 0

до 0,1 рад для

φ

u

.

5.2.2. Пределы допускаемой погрешности эталонов 2-го разряда составляют от 0,05 до 0,1 % для коэффициента масштабного преобразования  и от 2,7∙10-4 до 15∙10-4 рад для угла фазового сдвига. Указанные пределы допускаемой погрешности включают в себя погрешность метода передачи.

5.2.3. Классы точности эталонов 2-го разряда равны 0,05 и 0,1  по ГОСТ 23625 и ГОСТ 1983.

5.2.4. Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига средствам измерений методом сличения при помощи компаратора или других средств сравнения, методом прямых измерений, методом компарирования токов  и непосредственным сличением с мерой.

6. Средства измерений

6.1. Коэффициент масштабного преобразования и угол фазового сдвига

6

.1

.

1

.

В качестве

с

редств измерений

коэффициента масштабного преобразования

и угла фазового сдвига

электрического напряжения

переменного тока промышленной частоты в диапазоне от

0,1/

до 750/

кВ

применяют измерительные комплекты, трансформаторы напряжения, делители

напряжения, преобразователи напряжения, меры

K

u

и

φ

u

и измерители

K

u

и

φ

u

в диапазоне измерений

от

0,

1 до 10000

для

K

u

и

от 0

до 0,1 рад для

φ

u

.

6.1.2. Пределы допускаемой погрешности средств измерений составляют от 0,2 до 10,0 % для коэффициента масштабного преобразования и от 8∙10-4  до 14∙10-3 рад для угла фазового сдвига.

6.1.3. Классы точности средств измерений равны 0,2, 0,5, 1,0, 3Р и 6Р  по ГОСТ 23625 и ГОСТ 1983.

6.2. Электрическая емкость и тангенс угла потерь

6.2.1. В качестве средств измерений электрической емкости и тангенса угла потерь на напряжении переменного тока промышленной частоты  в диапазоне от 1 до 500 кВ применяют конденсаторы измерительные, высоковольтные конденсаторы, измерители параметров изоляции, мосты переменного тока и измерители емкости и тангенса угла потерь в диапазоне измерений электрической емкости от 1 пФ до 100 мкФ и тангенса угла потерь от 1,0∙10-4 до 1,0.

6.2.2. Пределы допускаемой погрешности средств измерений составляют от 0,5 до 10,0 % для электрической емкости и от 1·10-4 до 1,0 для тангенса угла потерь.