Зарегистрировано в Минюсте России 23 июня 2014 г. N 32831

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 мая 2014 г. N 167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ,

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4590, N 49 (ч. I), ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49 (ч. I), ст. 6339) и

с пунктом 5.2.9 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст.

4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364;

N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст.

4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст.

1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001;

2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N

12, ст. 1297; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.03.2014, N 0001201403200009), приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области ветеринарии, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений.

Министр Н.В.ФЕДОРОВ

Утвержден приказом Минсельхоза России от 23 мая 2014 г. N 167

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ,

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

| N | Измерения | Обязательные метрологические требования к измерениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные измерения |
| 1 | Измерение массы животного | (0,01...2000) кг |   (5  10-4 ...60) кг |
| 2 | Измерение размеров животного | (0,01...3) м |   (5  10-3...0,5) м |
| 3 | Измерение относительной влажности | (5...98)% | δ  (1...3)% |
| 4 | Измерение температуры различных сред контактным способом | (-80 °C...800) °C |  =  (0,1...5) °C |
| 5 | Измерение атмосферного давления | (600...1100) гПа |  =  0,3 гПа |
| 6 | Измерение температуры различных сред неконтактным способом | (-50...150) °C |  =  (0,1...5) °C |
| 7 | Измерение массы веществ и материалов, а также тест- систем (лабораторных животных) в испытательных лабораториях | (2 x 10−6 ...50) кг |  =  (2  10-8 - 0,3) кг |
| 8 | Измерение времени | (1...1 x 106 ) с | δ  (2...10)% |
| 9 | Измерение объема дозирования | (0,01...10000) мкл | δ =  (1,5...3,5)% |
| 10 | Измерение плотности жидких сред | (700...1840) кг/м3 |  =  1 кг/м3 |
| 11 | Измерение содержания веществ в различных средах, в том числе биологических приборах и лекарственных средствах для животных, методами: |  |  |
| 11.1 | Хромато-масс-спектрометрия | (5 x 10−9 ...80)% 1...1200 а.е.м. | δ =  (10...35)%  =  (0,1...1) а.е.м. |
| 11.2 | Хроматография | (1 x 10−5 ...80)% | δ =  (4...25)% |
| 11.3 | Атомная абсорбция | (1 x 10−7 ...90,0)% | δ  (5...25)% |

| 11.4 | Спектрофотометрия | (0,1...80)% | δ =  (5...20)% |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.5 | Титриметрия | (0,1...80)% | δ =  (2...5)% |
| 11.6 | Рефрактометрия | (1...80)% | δ =  (5...10)% |
| 11.7 | Потенциометрия | (-4...20) ед. р н( р х) |  =  (0,03...0,3) | ед. | р н( | р х) |
| 11.8 | Вольтамперометрия | (0,02...10000,0) мкг/дм3 | δ =  20% |
| 11.9 | Кондуктометрия | (0,1 x 10−6 ...199,9) мСм/м | δ =  (0,5...10,0)% |
| 11.10 | Флуориметрия | (0...1) мг/дм3 | δ =  (1...10)% |
| 11.11 | Радиология | (3...5 x 104 ) Бк/кг | δ =  (10...50)% |
| 11.12 | Дозиметрия | (0,1...9,9 x 104 ) мкЗв/ч | δ =  (10...30)% |
| 12 | Определение состава и свойств веществ и биологических материалов биологическими методами: |  |  |
| 12.1 | Вирусологический | (10−1...10-10 )ЭИД 50 |  =  0,5 1g ЭИД50 |
| 12.2 | ПЦР-анализ | (0,03...100)% | Не более 25% |
| 12.3 | Ферментный | (0,1...100)% | δ =  (5...10)% |
| 12.4 | Микробиологический: |  |  |
| 12.4.1 | Количество действующего вещества | (10...1010 ) КОЕ/г (см3) |  не более 10% |
| 12.4.2 | Микробиологическая чистота | (1...300) КОЕ/г (см3) |  не более 10% |
| 12.5 | Иммуноферментный | (10−13 ...100)% | δ =  (5...10)% |
| 13 | Определение состава и свойств веществ и биологических материалов микроскопическим методом: |  |  |
| 13.1 | Определение дрожжей | не более 300 КОЕ/г |  не более 10% |
| 13.2 | Определение плесени | не более 500 КОЕ/г |  не более 10% |
| 14 | Измерение физиологических параметров: |  |  |
| 14.1 | Частота пульса | (28...340) мин-1 | δ =  5% |
| 14.2 | Температура тела | (37,5...44,0) °C |  =  1 °C |
| 14.3 | Частота дыхания | (8...150) мин-1 | δ  15% |
| 14.4 | Артериальное давление | (0...150) мм рт. ст. (150...300) мм рт. ст. |  =  3 мм рт. ст. δ  2% |
| 14.5 | Офтальмологические показатели | (125...16000) Гц (-10...120) дБ Суммарный коэффициент гармоник | δ  1%  =  (3...5) дБ  =  (2...5)% |