Зарегистрировано в Минюсте России 31 марта 2014 г. N 31775

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 21 февраля 2014 г. N 81н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.02.2015 N 40н)

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49, ст. 6339) приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений.

Министр В.И.СКВОРЦОВА

У

т

в

е

р

ж

д

е

н

п

р

и

к

а

з

о

м

М

и

н

и

с

т

е

р

с

т

в

а

з

д

р

а

в

о

о

х

р

а

н

е

н

и

я

Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. N 81н

ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.02.2015 N 40н)

| N п/п |  | Измерения |  | Обязательные метрологические требования к измерениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений |  | Предельно допустимая погрешность |
| 1 | Измерение температуры тела человека |  | от 32 до 42 °C включ. |  |  0,1 °C |
| 2 | Измерение веса (массы) человека |  | от 0,5 до 15 кг включ. свыше 15 до 150 кг |  |  10 г  100 г |
| 3 | Измерение роста человека |  | от 300 до 2000 мм |  |  5 мм |
| 4 | Измерение силы, развиваемой какой- либо группой мышц человека |  | от 5 до 500 даН |  |  5% |
| 5 | Измерение дозированной по мощности физической нагрузки |  | от 7 до 100 Вт включ. свыше 100 до 500 Вт включ. свыше 500 до 1000 Вт |  |  2%,  3%,  5% |
| 6 | Измерение артериального давления крови (неинвазивное) |  | от 40 до 250 мм рт. ст. |  |  3 мм рт. ст. |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.02.2015 N 40н) |  |  |  |  |  |
| 7 | Измерение объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха |  | от 0,2 до 8,0 л |  |  3% |
| 8 | Измерение объемных расходов воздуха при дыхании |  | от 0,4 до 12,0 л/с |  |  5% |
| 9 | Измерение процентного содержания кислорода во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях |  | от 5% до 25% включ. свыше 25% до 100% |  |  1%  3% |
| 10 | Измерение процентного содержания диоксида углерода (углекислого газа) во вдыхаемом(ой) и (или) выдыхаемом(ой) воздухе или искусственной газовой дыхательной смеси в нормобарических условиях |  | от 0% до 4% включ. свыше 4% до 15% |  |  0,01%  0,5% |
| 11 | Измерение массовой концентрации |  | от 0 до 0,5 мг/л включ. |  |  0,05 мг/л |

|  | паров этанола в выдыхаемом воздухе | свыше 0,5 до 0, 95 мг/л |  10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Измерение оптико-физических характеристик наборов пробных очковых линз | Оптическая сила от -20,0 до +20,0 дптр Призматическое действие от 0,5 до 10,0 дптр | 0,06 - 0,25 дптр 0,2 - 0,3 дптр |
| 13 | Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении | от 125 - 4000 Гц включ. свыше 4000 - до 8000 Гц |  3 дБ  5 дБ |
| 14 | Измерение поглощенной дозы в воде, поглощенной дозы в биологической ткани, кермы в воздухе при лучевой терапии | от 0,5 до 10,0 Гр |  3% при внешнем облучении  5% при внутритканевом и полостном облучении |
| 15 | Измерение поглощенной дозы при рентгенодиагностических исследованиях: - в биологической ткани - кермы в воздухе | от 510−6 до 0,2 Гр от 110−6 до 10 Гр·м2 от 310−5 до 50 Гр·см (для компьютерной рентгеновской томографии) |  15% |
| 16 | Измерение эквивалентов доз (амбиентного, направленного) на рабочих местах персонала и индивидуального эквивалента дозы для персонала | от 110−6 до 10 Зв |  20% |
| 17 | Измерение активности радионуклидов в препаратах, применяемых для микробиологических исследований, диагностики и лечения заболеваний | от 103 до 1010 Бк |  10% |
| 18 | Измерение оптической плотности растворов исследуемых веществ (фотоколориметрия) | от 0 до 2 Б включ. свыше 2 до 4 Б |  0,06 Б  0,6 Б |
| 19 | Измерение температуры веществ и материалов при проведении исследований в сфере клинической лабораторной диагностики in vitro | от 0 до 100 °C |  0,5% |
| 20 | Измерение массы веществ и материалов при проведении исследований в сфере клинической лабораторной диагностики in vitro | от 0 до 50 г |  0,1 мг |